Hospital Pasteur

Of. Compras y Licitaciones

Larravide 74

Teléfono 25088131 int 314, 307

licitaciones.pasteur@asse.com.uy , compras.pasteur@asse.com.uy

Horario de atención de  09:00 a  15:00 hs.

CONTRATACION DE SERVICIO  DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE

Hospital Pasteur llama a  la contratación de referencia, según las condiciones y detalles que siguen:

- OBJETO: Se deberá proveer el Servicio de Reparación y Mantenimiento de maquinas de autoclaves, con el fin de brindar un buen servicio hospitalario, con las siguientes condiciones en el cual forma parte del presente pliego. Se incluye el mantenimiento hasta 3 meses, no generando la cantidad solicitada obligación de contratación.- La Administración no pagará por servicios no prestados.

ITEM                DESCRIPCIÓN                                                            CANTIDAD

(hasta)

1     Maquinas de autoclave SIAC (4 maquinas) c/repuestos………………          3 meses

2      Maquinas de autoclave SIAC (4 maquinas) s/ repuestos……………..          3 meses

DETALLE:

1. Modelo AH-2-560-P2 INV 40948 Nro. Equipo 1071/18

2. Modelo AH-2-560-P2 INV 40949 Nro. Equipo 1070/18

3. Modelo AH-2-800-P2 INV 40950 Nro. Equipo 1072/18

4. Modelo  AH-400

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

El servicio incluye la inspección, reparación y mantenimiento del equipo descripto en el objeto del llamado del presente pliego.

Tareas a realizar: Anexo II

2) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar precio unitario por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se consideran incluidos en el precio ofertado.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERES POR MORA O AJUSTES FUERA DE FECHA

Los proveedores podrán realizar el relevamiento de las instalaciones y reconocimiento de los equipos en día y horario coordinado previamente con el servicio  Ingeniería Clínica.

3) PERÍODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento  durante el período de tres meses. La contratación se prorrogará automáticamente por hasta 1 período de igual duracion, al no mediar manifestación en contrario de cualquiera de las partes  notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos  a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato, mediante mail de RUPE  .-

El presente se dara de baja ante la Intervencion de una nueva licitacion por igual concepto.

4) SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Financiamiento 1,1 y/O 1,2, según disponibilidad. Plazo estimado de pago, a los 90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

5) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán presentarse en línea (exclusivamente), no aceptándose ofertas vía fax, mail y/o personalmente.

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Documentación a presentar con la oferta:

- a) Referencias y antecedentes del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.

- b) Designación por parte del oferente persona o personas autorizadas a comparecer a lo largo del procedimiento de compra, de no presentar designación se regirá por la información disponible en RUPE.-

- c) Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta. Anexo I

- d) La propuesta de acuerdo al objeto del contrato.

6) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

7) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

Requisitos Mínimos

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación

- Mínimo de 3 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios.

- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- Presentación de normas de calidad y capacitación de las mismas.

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-

Una vez propuesta la adjudicación  por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

El Hospital Pasteur se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta administración.

8) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

9) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

11) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con el Servicio o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las tareas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: descuento equivalente a las tareas no cumplidas más una multa  equivalente al 50% del  descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las tareas no cumplidas más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración  habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores.

Sin perjuicio de lo anterior la Administración se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no, debidamente documentados o un incumplimiento de suma gravedad,que impida un normal funcionamiento del área a la que esta afectado el servicio licitado.-

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :

- Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013

- TOCAF: Decreto Nº150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18,381 de  17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº414/009 de 31 de agosto de 2009.

El Hospital Pasteur no realizará la entrega de pliegos en formato papel, el mismo se encuentra en la página: comprasestatales.gub.uy

Contacto:

Ing. Clínica: int 180 correo electrónico: ingenieriaclinica.pasteur@asse.com.uy

Compras: int 307 correo electrónico:  compras.pasteur@asse.com.uy

Anexo I

Declaración Jurada

En relación con la Compra Directa N.º….../2018 Servicio de Mantenimiento de autoclaves, el que suscribe/……………. representada por ……….. en calidad de ………., declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales expresamente impiden contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto a el firmante a las responsabilidades legales del caso de falsedad (Art. 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de Identidad:

Nombre de la Empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

ANEXO II

### Servicio Preventivo y Correctivo de Máquina-Equipo de esterilización de material de uso del Hospital

El Mantenimiento Preventivo y correctivas Consta de dar servicio a la máquina previniendo las fallas y manteniendo su buen estado garantizando un adecuado funcionamiento.
El procedimiento  deberá de incluir:

- Desarmado para inspección visual interna

- Mantenimiento de filtros de agua

- Cambios de filtros de  osmosis inversa

- Limpieza de los tanques de agua

- Mantenimiento de alarmas  de bajo nivel de agua

- Limpieza en tarjetas electrónicas del gabinete

- Limpieza en sistema neumático

- Revisión y limpieza en conectores

- Revisión y limpieza en chasis o cubículo de tarjetas electrónicas

- Revisión de buen funcionamiento en cajones

- Revisión en seguros de llantas para traslado

- Limpieza Interna general del equipo según fabricante

- Pruebas a sensores de oxigeno conforme a marca y modelo

- Pruebas a sensores de flujo conforme a marca y modelo

- Verificación de parámetros conforme a funciones habilitadas

- Pruebas de funcionamiento mecánico en general

- Revisión y pruebas a partes eléctricas

- Revisión y pruebas en arranque electrónico del equipo

- Revisión de fugas en sistema neumático

- Revisión de presión al Oxigeno y Aire conforme este habilitado

- Revisión y pruebas de válvulas principales.

- Revisión y pruebas a válvulas de ventilador conforme a marca y modelo

- Pruebas y revisión en las alarmas del equipo

- Limpieza al ventilador de flujo y volumen según fabricante

- Pruebas y revisión a parámetros del ventilador

- Revisión y limpieza al canister

- Revisión a cal sodada para evaluar el cambio

- Revisión y limpieza a flujometros

- Calibración y Revisión de fugas en Flujometros

- Test de arranque según marca y modelo

- Test de servicio según marca y modelo

- Revisión de corrosión en tarjetas internas

- Pruebas de baterías según marca y modelo

- Calibración de ventilador de flujo y volumen conforme a modelo

- Calibraciones y servicio con analizador de flujo y volumen

- Retirar válvulas de seguridad, limpiar, rectificar asientos comprobar estado de resortes y palancas, calibrar(al menos una vez por año y deberá de enviarse certificado a Ingeniería Clínica)

- Controlar, reparar y cambiar si es necesario presostatos sondas de temperatura y controlador

- Colocar y remplazar una vez al año filtros HEPA

- Reparar fisuras en cuerpo de presión

- Cambiar Display quemados revisar y reparar si es necesario burletes de puerta

- Reparar tanques generales de vapor

- Revisar y cambiar si es necesario resistencias de los generadores

- Reparación de juntas

- Revisión y reparación de puertas

Se deberá de realizar el servicio con rutina y calibraciones.

Con certificado de calidad ISO – 9001

Deberá incluirse la provisión de todos los materiales de consumo tales como: aceites, grasas, detergentes, juntas y trapos de limpieza etc..

Todos los trabajos de tornería y soldadura necesarios también estarán incluidos.

Repuestos a incluir

Lamparitas indicadoras de tableros, ya sean led o incandescentes

Filtros HEPA de descarga y de la toma de aire exterior (una vez al año)

Filtros de agua de la toma (un recambio anual de los 6 filtros)

Filtros de osmosis inversa (dos recambios anuales)

Burletes de puerta (un recambio anual de autoclave)

Contactos de botoneras

Papel y tinta para las impresoras

El cambio de los repuestos deberá de realizarse a la brevedad (no mayor a las 48 horas hábiles)

Todos los materiales que no se encuentren contemplados se deberán de cotizar en un listado aparte, pero el Hospital se reserva el derecho de aceptar o no su adquisición o adquirirlos a otros proveedores dependiendo de quien le resulte mas ventajoso para esta Administración.

Detalles de la Contratación

El servicio incluye la inspección, reparación y mantenimiento de los equipos descriptos en el objeto del llamado del presente pliego.

Se deberá asegurar un servicio mínimo que realice una visita mensual y atención de urgencia los 365 días del año las 24 horas al día, con un tiempo de respuesta no mayor a 48 horas corridas para reparar el equipo.

La empresa deberá aceptar los equipos en las condiciones que se encuentran al momento del llamado y será de su cargo los costos de mano de obra y puesta a punto de los mismos.

La  empresa deberá detallar la capacidad técnica, debidamente documentada, del personal que estará a cargo del servicio, particularmente de la persona que funcionara como interlocutor técnico/administrativo.

El adjudicatario está obligado a ejecutar las tareas de mantenimiento que aquí se describen brindando para ello la mano de obra y todas las herramientas necesarias sin costo para el Hospital, para lo cual debe de contar con herramientas.

El Hospital no proporcionará herramientas ni equipos ni ayudas de ningún tipo por lo que todo deberá estar incluido en la oferta económica de los oferentes.

La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.

Los oferentes deberán indicar claramente dirección, teléfono y la persona que actuará como coordinador de los servicios en caso de discrepancia o reclamo. Esta persona deberá disponer de algún sistema de búsqueda rápida (teléfono celular, etc.).

En el caso de adjudicarse el servicio sin repuestos, el Hospital Pasteur cuenta con el derecho de la obtención de precios de mercado para la adquisición del repuesto requerido, a quien se entienda más conveniente para los intereses de esta Administración.

El contratista será responsable del cumplimiento de leyes, decretos y normas que rigen el trabajo del personal a cargo, así como también de la seguridad del mismo. Estará a cargo de las medidas de seguridad laboral para evitar daños a terceros y será responsable de los daños materiales causados al edificio.

El adjudicatario deberá de contar con respuesta telefónica sábados, domingos y feriados.

La sola presentación de la oferta presupone la aceptación de todas las condiciones exigidas.

TAREAS A REALIZAR:

El adjudicatario realizará suministro de todos los insumos y repuestos que sean necesarios para el normal funcionamiento del mismo.

Revisiones, pruebas y ajustes en forma periódica según las normas de fábrica.

Personal técnico capacitado en operación de los equipos.

- Solicitud de servicio técnico de reclamos las 24 horas.

- Ante el mal funcionamiento de uno de los equipos y al no solucionar el desperfecto se deberá sustituir el mismo por un equipo de igual características hasta su reparación, en carácter de préstamo.

- Mantenimiento preventivo y verificación de buen funcionamiento de las maquinas, limpieza y/o reparación mensual.

Se deberá asegurar un servicio mínimo que realice una visita mensual y atención de urgencia los 365 días del año las 24 horas al día, con una respuesta no mayor a 6 horas.

La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.

Todos los trabajos deberán ser realizados dentro del Hospital, excepcionalmente, el jefe del departamento técnico podrá autorizar el retiro de algún equipo cuando el trabajo lo justifique.

TAREAS BÁSICAS A REALIZAR EN LOS EQUIPOS:

Los controles se realizarán como mínimo en forma bimensual:

- CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO (ESTADO GENERAL EXTERIOR).

- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRINCIPALMENTE EN ZONAS INACCESIBLES POR EL USUARIO.

- ESTADO MECÁNICO GENERAL.

  - CHEQUEO DE INDICADORES DE FUNCIONES.

  - CHEQUEO DE AUTODIAGNÓSTICO.

  - CHEQUEO DE BATERÍAS Y FILTROS.

  - CHEQUEO DE CABLES Y ACCESORIOS.

  - CHEQUEO DE LOS VALORES DE PARÁMETROS.

  - CHEQUEO DE SEGURIDAD Y ALARMAS  LOS VALORES DE PARÁMETROS.

  - REGISTROS DE ERRORES.

La empresa se obliga a asumir el mantenimiento de aquellos equipos que el Hospital incorpore, en cuyo caso las variaciones de costo guardarán relación con la cotización de este llamado.

- Etiquetado:

En cada equipo a atender y al comienzo de la ejecución del proceso de Mantenimiento, el Proveedor deberá colocar una etiqueta de identificación autoadhesiva (resistente a líquidos y solventes)  en un lugar visible a simple vista en el equipo, con los siguientes datos:

Se deberá utilizar el formato que antecede o lo mas similar posible.

El tamaño de la etiqueta será aproximadamente de 24mm x 80mm  como máximo.

El NºSerie es el del propio equipo (detallado en la chapa característica del mismo).

El N°RegMSP será el numero de registro de la empresa como Servicio Técnico a Terceros habilitado por el MSP, para los casos que corresponda.

Aparte de la etiqueta identificatoria del procedimiento (detallada anteriormente), cada equipo deberá contar con una etiqueta actualizada periódicamente para el Mantenimiento Preventivo (preferentemente de color verde de fondo, y de igual resistencia y tamaño que la anterior), ubicada también en un lugar visible a simple vista, en donde se detallen los siguientes datos:

La fecha que debe figurar en la etiqueta debe corresponder a la fecha del último MP realizado efectivamente.

Cuando un equipo quede fuera de servicio y no sea apto para su uso (sea por la razón que fuera), aparte de comunicarlo (al servicio y a Tecnología Médica) y documentarlo, el Proveedor deberá pegar una etiqueta (de color amarillo de fondo con letras negras) del tipo:

Todas las etiquetas detalladas anteriormente serán a cargo total del Proveedor del Servicio.

# Text boxes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AÑO: _________  MES: _______________

EMPRESA: ___________________________

TECNICO: ______________ Tel:XXXXXXXX

¡¡EQUIPO NO APTO PARA USO!!

FECHA: ____/____/________

EMPRESA: ___________________________

TECNICO: ______________ Tel:XXXXXXXX

EQUIPO CON MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO: __________ FECHA:XX/XX/XX

PROVEEDOR: Proveedor        Tel:XXXXXXXX

NºSERIE: XXXXXXXXXXXXXXX   N°RegMSP: XXXXX