        Montevideo, miércoles 27 de mayo de 2020.
Anexo I
Atento al llamado a Licitación Abreviada 10/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS Y 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA PORTATILES ante la consulta de la firma Ozox se procede a realizar el presente anexo:
Respecto al pliego de la LA. 10/2020. figura lo siguiente:
Dentro del punto 1- Objeto hay dos puntos que tienen información contradictoria.
En el sub indice d.2 indica desinfección mensual
2- Desinfección mensual de los sistemas con ácido peracético al 0,2 % (1
hora de acción y enjuague) y verificación final de ausencia de
desinfectante luego del enjuague.
Mientras que más adelante en el sub indice d.10 indica desinfección mensual.
10- Sanitización semanal en forma preventiva, de acuerdo al protocolo de servicio (actualmente con ácido peracético, del post-tratamiento del sistema y ósmosis inversa, y del pre-tratamiento en caso de ser necesario.
Quisiera saber cual de las dos frecuencias es la correcta, ya que esto incide significativamente en el servicio.
Es correcto. Existe un error. Rectifico: LA SANITIZACIÓN ES SEMANAL TANTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA COMO DE AMBAS ÓSMOSIS PORTATILES