CONSULTA

Para poder realizar la cotizacion de ser posible necesitaria la técnica analitica
o en su defecto saber cuales son las columnas de HPLC que se deben utilizar en el análisis.
No conozco cuales son los activos de la crema supongo que deben de ser Vit A y Vit D que salen en sistemas cromatográficos diferentes.

RESPUESTA

Los activos a analizar por HPLC son Vit A y Vit D.
La columna es una C18 de 150x4.6mm , 5µ.
Ambos activos salen en la misma corrida a longitudes 265 nm para vit D y 330 para vit A.
FM: MeOH: H2O ( a los 14 min  cambia el flujo de 1.1 a 1.8 mL/min). No recuerdo el tiempo de corrida pero son largos tipo 30 min.
diluyente de muestras: isopropanol.
Inyectamos mínimo  5 st1  y 3 st2 y muestras por duplicado 2 inyecciones de c/u.