Montevideo, 17  de mayo de 2018.

LICITACIÓN ABREVIADA No. 17531

Suministro, instalación y verificación de funcionamiento de 4 (cuatro) autoclaves para esterilización de líquidos y sólidos, de 80 (ochenta) litros de capacidad aproximadamente, con accesorios,

para uso en Laboratorios Regionales del SIGLA.

Comunicado No. 8

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

PREGUNTA 1:

Al no poder presentar ofertas alternativas, debemos definir un solo modelo de Autoclave a cotizar y queremos que sea uno que se pueda considerar.

Por un lado contamos con un modelo que tiene 80 litros aprox. de capacidad, que cumple con las medidas de largo y ancho exigidas, pero excede en profundidad por 3 cm.

Por otro lado, tenemos uno que cumple con todas las medidas, sin embargo es de menor volumen (55 litros).

Cuál de los dos modelos se podría considerar?

Hay algún tipo de flexibilidad en algunas de las medidas y/o capacidades?

RESPUESTA 1:

Las medidas máximas definidas en el Anexo VIII de la Sección II del Pliego de la licitación de referencia corresponden al ancho (frente) y profundidad (distancia del frente del equipo hasta la parted trasera del mismo). Se consideran en base a un posible modelo de equipo de formato vertical. No se definen altura máxima, teniendo en consideración que el equipo debe ser usado por una persona de estatura normal.

El oferente detalla en su nota que el modelo de 80L  cumpliría con las medidas de largo y ancho y no de profundidad. La medida identificada como "largo" no queda claro a qué se refiere, en el entendido que no expresa si el posible modelo a oferta es vertical u horizontal. Si el formato es vertical y la "profundidad" definida en la nota es medida de acuerdo a lo detallado en el párrafo anterior, entonces dicho equipo no cumpliría las Especificaciones Técnicas.

Gerencia de Gestión de Laboratorio.