M.S.P-A.S.S.E.

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES

DPTO.DE LICITACIONES Y COMPRAS

AVDA.18 de julio 1892 -1er. piso anexo A

TEL/FAX 408-87-80.

"EQUIPAMIENTO MEDICO”

(CTRO. DPTAL. DE CERRO LARGO)

CONTRATO No.35/07 (Lic. Abreviada)

APERTURA: 16/05/2007

HORA: 10 y 30

PRIMER LLAMADO-CIF Y/O PLAZA

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA LLAMA A LICITACION ABREVIADA PARA EL SUMINISTRO DE REFERENCIA Y SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

- HASTA 4 (CUATRO) ELECTROCARDIOGRAFOS DE 12 CANALES con las siguientes características:

- Electrocardiógrafo multi canal digital portátil con 12 canales de adquisición simultánea y memoria incorporada

- Equipo transportable de bajo peso

- Cable paciente de al menos 5 terminales.

- Pantalla LCD/TFT con presentación de al menos tres curvas

- Visualización de curvas analógicas y presentación numérica digital de los valores de medición y límites para las variables fisiológicas.

- Compatibilidad con pacientes que utilicen marcapasos.

- Protección contra desfibrilador

- Ganancia seleccionable

- Alarmas audibles y visuales  programables, al menos

Paro cardíaco

Fibrilación ventricular

Taquicardia

Bradicardia

Electrodo desconectado

- Impedancia de entrada no inferior a 5 Mohm

- Calibración automática

- Rango de medición de la señal electrocardiografica al menos entre -2 mV a +2 mV.

- Filtros incorporados al menos para

Inestabilidad de la línea de base

Contra ruido y artefactos

Red de alimentación eléctrica

- Módulos de software al menos para:

Detección y análisis de arritmias

Detección y análisis de fibrilación ventricular

Detección y análisis de taquicardia ventricular

Estudio del segmento ST

- Impresora incorporada, con al menos dos velocidades de papel.

- Al menos impresión de tres derivaciones simultaneas.

- Cable para alimentación de corriente para conectar a red 220V, 50Hz preferiblemente de tipo Schuko.

- Protección contra sobrecorriente y sobretensión incorporada.

- Alimentación a baterías recargabes. El cargador deberá estar incorporado en el equipo y su actuación deberá ser automática cuando el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica.

- Autonomía de baterías de al menos dos horas con alarma al menos visual en caso de que la carga de las baterías se encuentre baja

- Pasaje de red eléctrica a baterías y viceversa en forma automática sin provocar alteraciones en la medición.

- Preferiblemente con conectividad a red LAN para centralización de registros y monitorización centralizada. También posibilidad de impresión en impresora externa conectada a PC

- Software y mensajes de pantalla en idioma español.

- Memoria interna para almacenamiento de estudios.

Los oferentes deberán especificar, a fin de ser tenido en cuenta en la valorización de las ofertas:

- Cantidad de terminales del cable paciente

- Frecuencia de muestreo

- Cantidad de curvas que se presentan en pantalla

- Tamaño de la pantalla

- Cantidad de estudios que es posible almacenar en memoria

- Especificar las ganancias seleccionables

- Impedancia de entrada

- Relación de rechazo en modo común para 50Hz.

- Ancho de banda

- Rango de medición de la frecuencia cardiaca

- Precisión en la medición de la frecuencia cardiaca

- Resolución de la medición de frecuencia cardiaca

- Tipo de impresora

- Velocidades seleccionables de la impresora de papel

- Formatos de papel y tipos que utiliza la impresora

- Cantidad de derivaciones simultaneas que se imprimen.

- Especificar otros datos que se impriman.

- Peso del equipo

- Autonomía de la batería

- Tiempo de carga de las baterías

- HASTA 4 (CUATRO) CARDIOTOCOGRAFOS O TOCOCARDIOGRAFOS con  las siguientes características:

Equipo tipo ante-parto para la detección de frecuencia cardiaca fetal por efecto Doppler, detección de movimiento fetal y actividad uterina por método no invasivo.

Equipo transportable (portátil) de bajo peso, preferiblemente no mas de 3kgs mas soporte rodante con columna cromada  o de acero inoxidable y dispositivo de fijación.

Transductor de ultrasonido de al menos 7 cristales para la determinación de la frecuencia cardiaca fetal.

Frecuencia de transmisión 900 KHz o mayor.

Toco transductor para determinación de la actividad uterina.

Registrador (impresora)de dos canales (uno para toco y otro para cardio) con posibilidad de imprimir datos alfanuméricos. Al menos dos velocidades de papel entre 10 y 30 mm/min.

Preferiblemente con posibilidad de seleccionar alarmas para FCF (bradicardia y taquicardia).

Software de auto correlación.

Almacenamiento de valores y datos del paciente y posibilidad de reanalizar los datos almacenados.

Pantalla TFT/LCD con indicación de latidos/minuto fetal con rango de 50 a 210 bpm o mayor;

Indicación en pantalla y papel de la actividad uterina con registro de: detección de movimiento fetal en forma manual y automática: fecha y hora.

Capacidad para incorporar estimulador acústico para provocar movimientos fetales de la misma marca o diferente al equipo propuesto y cotizar opcionalmente el estimulador acústico

Alimentación: 220V/50Hz y baterías internas recargables con autonomía de varias horas (preferiblemente no menos de cuatro horas). El cargador de baterías debe estar incluido en el equipo y realizar automáticamente el procedimiento de recarga al conectarlo a la red eléctrica.

Preferiblemente con conexión via RJ45 a red LAN y de aquí a equipo PC que permita visualización e impresión.

Opcionalmente cotizar equipos para embarazo gemelar con dos canales para cardio y posibilidad de conectar dos transductores de ultrasonido.

- HASTA 4 (CUATRO) OXIMETROS DE PULSO CON AUTOCORRELACIÓN, con las siguientes características:

Oxímetro de Pulso para ser usado en cabecera de cama o para transporte de pacientes. Liviano para facilitar su transporte.

- Tecnología digital

- Algoritmo de auto correlación, para evitar que los valores de interés se vean afectados por movimientos, falta de perfusión, etc.

- Pantalla LCD/TFT para visualización de datos y curvas. SpO2, pulso y curva pletismográfica, en pantalla, con barra indicadora de intensidad de señal.

- Rango de saturación al menos de 70 a 100%

- Rango de pulso al menos entre 30 y 200 bpm.

- Indicadores de: baja batería, audio deshabilitado, sensor de SpO2, búsqueda de pulso, carga de batería.

- Alarmas seleccionables para todos los parámetros monitoreados.

- Posibilidad de impresión de datos de SpO2, pulso y curvas.

- Visualización de tendencias.

- Batería interna recargable con cargador incorporado en el equipo.

- Manija para transporte y fijación a otros equipos, cama, o cabecera

- Cable para alimentación de corriente para conectar a red 220V, 50Hz preferiblemente de tipo Schuko.

- Protección contra sobrecorriente y sobretensión incorporada

- Alimentación a baterías recargabes. El cargador deberá estar incorporado en el equipo y su actuación deberá ser automática cuando el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica.

- Autonomía de baterías de al menos dos horas con alarma al menos visual en caso de que la carga de las baterías se encuentre baja

- Pasaje de red eléctrica a baterías y viceversa en forma automática sin provocar alteraciones en la medición.

- Preferiblemente con conectividad a red LAN para centralización de registros y monitorización centralizada. También posibilidad de impresión en impresora externa conectada a PC

- Software y mensajes de pantalla en idioma español.

- Memoria interna para almacenamiento de estudios.

Cada equipo deberá incluir:

- un sensor re usable para adulto

- un sensor re usable pediátrico

- un cable de oximetría., 5 pies.

- un Cargador para baterías, 220V/50Hz.

- HASTA 10 (DIEZ) BALANZAS para pesar bebes con las siguientes características:

Balanzas para bebé con capacidad hasta 16Kg. Sensibilidad de registro de 10grs, con doble escala cromada de peso corredizo. Base/asiento de acero y plato curvo de acero inoxidable u otro material no oxidable y fácilmente lavable y desinfectable.

Con su correspondiente certificado de exactitud emitido por  organismo competente     ( LATU).

El /los oferentes en  todos los ítems solicitados deberán:

Acreditar su inscripción en la División Productos de Salud del Ministerio de Salud Pública.

Preparar y acreditar el personal técnico que el MSP designe

Proporcionar la información necesaria para la operación y mantenimiento

- Manual de operación

- Manual de mantenimiento

- Rutinas de mantenimiento

- Manual de piezas de repuesto

- Planos de circuitería electrónica del equipo

Garantizar la existencia de piezas de repuesto en plaza

Garantizar el equipo por al menos un año contra defectos de fabricación.

Cotizar adjunto y opcionalmente los repuestos requeridos según el fabricante para los dos primeros años de funcionamiento. Esta cotización deberá realizarse por ítem.

Cotizar adjunto y opcionalmente el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para los cinco primeros años de funcionamiento (cotización anual).

Para todos los equipos solicitados los oferentes deberán adjuntar:

Acreditaciones de que dispone cada equipo según normativa CE / IEEE / ANMAT etc.

Aclarar cuantos manuales de uso, operación impresos y cuantos manuales de servicio, mantenimiento se entregan con el equipo. (impresos o en CD) Aclarar si se entregan planos de circuitería, neumáticos, etc.

Aclarar la modalidad y el tiempo proyectado para el curso de formación de usuarios que está dispuesta a dar la empresa proveedora.

Aclarar la modalidad y el tiempo proyectado para el curso de formación en service y mantenimiento que está dispuesta a suministrar la empresa proveedora.

Duración de la garantía.

- Podrán cotizarse variantes a lo solicitado reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

- Se deberá presentar junto con la oferta folletos o catálogos de lo ofertado identificado con el ítem que corresponde, así como todo detalle que permita conocer las características del bien e indicar donde se encuentran instalados en plaza equipamiento de similares características.-

GARANTIA, SERVICE, REPUESTOS:

- El equipamiento solicitado deberá contar con service  y los oferentes deberán asegurar la provisión de repuestos  en plaza por un plazo mínimo de cinco años y tener técnicos que concurran a asesorar y diagnosticar las posibles dificultades a la Unidad de destino.

- Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta el texto de la garantía que regirá para el caso de ser adjudicatarios y que será parte del contrato de adjudicación. La misma será contra defectos de fabrica o funcionamiento por un plazo mínimo de un año a partir de la fecha de recepción e instalación (en su caso). Los equipos deberán tener una chapa identificatoria en lugar visible con el nombre de la firma vendedora, su dirección y teléfono.

La firma adjudicataria deberá entregar junto con el equipo adquirido toda la documentación técnica original, con todas los planos y despiece de los equipos.

DESTINO: CTROS. AUX. DE CERRO LARGO (Tupambae, Fraile Muerto, Noblia y Aceguá)

ENTREGA: A estipular en la oferta.

PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán presentarse por escrito, firmada por el representante de la empresa, en el Dpto. de Licitaciones y  Compras de A.S.S.E. el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto, el que se llevará a cabo cualquiera sea el número de oferentes presentados, no siendo de recibo las ofertas que lleguen fuera de hora. En caso de presentar ofertas por fax estas podrán ser enviadas hasta treinta minutos antes de la hora de la apertura.

Las ofertas deberán presentarse con dos copias, acompañadas de:

a) Recibo de pago del pliego.

b) La documentación que acredite estar inscriptos en el S.I.I.F.

c) Formulario de identificación del oferente en el que consten todos los datos.

d) Referencias y antecedentes de equipos en plaza de iguales características a los

ofertados.

e) Inscripción en el Registro de Tecnología Medica de la empresa oferente como importador, distribuidor o representante que lo habilite a la comercialización de los productos*

- Junto con la oferta se deberá  exhibir certificado (original o fotocopia) del Registro de Actos Personales Sección Interdicciones (con fecha de expedición  que no sea superior a los treinta días anteriores a la fecha de apertura) que acredite que los titulares de las empresas unipersonales o los directores y /o administradores de las personas jurídicas oferentes, no figuran inscriptos como deudores alimentarios

(Artículo 6º. de la Ley 17.957) También podrá presentarse con la oferta la constancia de tener en trámite dicho certificado debiendo presentar el mismo dentro de los dos días hábiles siguientes a la apertura.-

Una vez dictada dicha resolución de adjudicación, las firmas que resulten adjudicatarias dispondrán de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, para presentar Certificado del referido Registro expedido como máximo en los cinco días anteriores a la presentación.

- Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el País deberán actuar por medio de un Representante que deberán ser una firma con domicilio en el País; el que deberá constituirse a todos los efectos del contrato.

FORMA DE COTIZAR:

Las ofertas plaza podrán cotizarse en dólares americanos estableciendo precios unitarios  y el monto  total de la oferta.

En las ofertas CIF se deberá cotizar en dólares o en la moneda de origen estableciendo el contravalor en dólares de acuerdo al arbitraje del día anterior a la apertura. Las mercaderías de origen europeo sólo podrán ser cotizadas en euros, libras esterlinas, francos suizos o dólares americanos.- Se deberá establecer el costo CIF por unidad y aclarar si el flete es marítimo, aéreo o terrestre.

FORMA DE PAGO: C.I.F: Apertura de Carta de Crédito o Letra a la Vista.- En el caso de ofertas CIF con pago por carta de crédito doméstico, el mismo se hará efectivo contra entrega de la mercadería y recibo de conformidad de esta Secretaría de Estado.

PLAZA: A través del S.I.I.F. Plazo estimado de pago a los noventa días del cierre del mes al cual pertenece la factura, las facturas deberán presentarse debidamente conformadas en la Gerencia Recursos Materiales, y se deberán presentar en moneda nacional tomando la cotización del dólar interbancario vendedor del Banco Central del día anterior a la fecha de entrega de la mercadería.

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta los precios en dólares establecidos en las mismas.

##### NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA.

DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION:

SERAN ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS ADEMAS DEL PRECIO, LA CALIDAD DEL MATERIAL COTIZADO, PLAZO DE ENTREGA Y ANTECEDENTES DE CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES.-

*UNA VEZ PROPUESTA LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA COMISION ASESORA Y ANTES QUE SE EXTIENDA LA  RESOLUCION CORRESPONDIENTE, LA FIRMA SELECCIONADA DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL PRODUCTO EN TECNOLOGIA MEDICA DEL M.S.P. (DCTO.165/99)

MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LAS OFERTAS PLAZA Y OFERTAS CIF: 60 días. Vencido dicho plazo el mismo se considerará automáticamente prorrogado, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

*Los oferentes que se amparen a las normas de preferencia de productos nacionales (art.374 de la Ley 13032 del 7/12/61 y art.435 de la Ley 13892 del 19/10/70) deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a) una declaración en la que se establecerá que parte o partes del producto ofertado son de fabricación nacional.

b) una formula paramédica certificada por Contador Público de la composición del precio del bien ofertado.

*El M.S.P. se reserva el derecho de contratar, si lo estima conveniente, una sociedad de control en el lugar de embarque a fin de verificar las características, condiciones y calidad correcta del suministro adjudicados empaque en un todo de acuerdo con las condiciones del contrato.

OFERTAS SIMILARES:

En caso de que se presentaran ofertas similares el M.S.P.-A.S.S.E. se reserva el derecho de entablar negociaciones reservadas con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Asimismo la Administración podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de oferta en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA:

Para el caso que corresponda presentar depósito de fiel cumplimiento de contrato los depósitos   deberán presentarse dentro de los cinco días de recibida la notificación y  efectuarse en avales bancarios o póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor del M.S.P. / A.S.S.E., o certificación bancaria de que existen fondos depositados en moneda nacional a la orden de la Administración en la institución bancaria. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a un año a partir de la fecha de apertura. Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.-

A EFECTOS DE SU NOTIFICACION LOS OFERENTES DEBERAN CONSIGNAR EN EL FORMULARIO DE IDENTIFICACION QUE ACOMPAÑA EL PRESENTE PLIEGO SU DOMICILIO ACTUAL CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA SU UBICACION.

El Ministerio de Salud Publica se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente y de anular la totalidad del llamado, según se estime conveniente a los intereses de esta Secretaria de Estado.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO, EN EL PLIEGO CIF DE IMPORTACIONES, EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EN EL DCTO.95/91 DEL TOCAF.-

VALOR DEL PLIEGO: $ 300 (pesos uruguayos trescientos).

Montevideo, 24 de abril de 2007.-

A N E X O  I

LICITACIÓN   PÚBLICA Nº............/……    LICITACIÓN ABREVIADA Nº......./……….

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.C.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle:..........................................................................................Nº.................................

Entre............................................................................y..................................................

Localidad:........................................................................................................................

Código Postal:.............................................................................................................................

País:................................................................................................................................

Teléfono:.........................................................................................................................

Fax:.................................................................................................................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S.........................................................................................................................

Aclaración de firma/s............................................................................................................………..

# Text boxes

## FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE