Hospital Pasteur

Of. Licitaciones

Larravide 74

Teléfono 25088131 int 314 Fax 312

licitaciones.pasteur@asse.com.uy

Horario de atención de  09:30 a  13:30 hs.

“SUMINISTRO DE VIDEORHINOLARINGOSCOPIO Y UNIDAD ENDOSCÓPICA DE VIDEO”

L/A  104/2018

APERTURA ELECTRONICA: 18/01/2019

HORA: 15:00

PRIMER LLAMADO PERIODICA - PLAZA

1) OBJETO DEL LLAMADO.

1.1 - SE SOLICITA suministro de Equipamiento para Otorrinolaringología Políclinica de la voz de Hospital Pasteur según las siguientes especificaciones.

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD ANUAL HASTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unidad Endoscópica de Video | 1 |
| 2 | Videorhinolaringoscopio | 1 |

1.2- ESPECIFICACIONES:

Item 1:

Descripción: UNIDAD ENDOSCÓPICA DE VIDEO QUE INCLUYA: CÁMARA DE ENDOSCOPÍA, MONITOR, MÓDULO DE MEMORIA USB/SD, MÓDULO DE PROCESADOR DE IMÁGENES, CABLE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, SET DE ESTROBOSCOPÍA Y QUE PERMITA LA CONEXIÓN DE VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIO

Características Técnicas:

*El equipamiento debe corresponder a una solución “todo en uno” compacta y portátil para la estroboscopia

*Pantalla de alta resolución

*Tecnología LED con la máxima vida útil

*Luz constante y flash de igual intensidad y temperatura de color

*Flash con endoscopios finos y flexibles

*Módulo silencioso

*Superposición de texto en la imagen de video

*Indicación con anotaciones musicales

*Fuente de luz lámpara LED

*Temperatura de color de 6300K

*Monitor LCD de 15 pulgadas con retroiluminación LED

*Función de galería de imágenes

*Reproducción de videos grabados

*Introducción de datos de  pacientes e informes

*Módulo de memoria USB/SD

*Sistema de color PAL/NTSC

*Fuente de alimentación universal 100/240 VAC, 50-60HZ

*Teclado de silicona

*Memoria USB

*Set de estroboscopia: compuesto con interruptor de pedal, llave de activación integrada para la función de estroboscopia, y el set de micrófono que incluye porta micrófono, carcasa para membrana de micrófono.

*Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 3,5mm de diámetro y longitud de 230cm

Item 2:

Descripción: VIDEORHINOLARINGOSCOPIO ESTROBOSCÓPICO CON CABLE DE CONEXIÓN PARA VIDEO COMPATIBLE CON LA UNIDAD ENDOSCÓPICA DE VIDEO. Endoscopio flexible de estroboscopia para utilizar con la unidad endocópica de video con el set de estroboscopia.

Características Técnicas:

*El videorihnolaringoscopio estroboscópico, norma NTSC, dirección visual 0°, ángulo de abertura 85°, acodamiento arriba 140°, 3,7 mm de diámetro exterior, longitud útil 30 cm

*Cable de conexión para video, para conexión con la unidad de video endoscópica

Se deberá incluir:

- Totalmente a cargo del oferte, cursos de entrenamiento y capacitación en el funcionamiento y manejo de los equipos, para el personal usuario de los mismos que designe ASSE. Describir alcance y características de los mismos.

1.3- ENTREGA

Entrega: La entrega se realizará en un plazo no mayor a las 48horas de extendida la orden de compra, exceptuando aquellas que previamente se establezca su plazo por importación y con la aprobación correspondiente.

Lugar de entrega y horario:

Las entregas se realizarán en el sector de Proveeduría en el horario de 09:00 a 15:00hs de lunes a viernes.

2) Forma de Cotizar:

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, detallando costo según Anexo I, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3) PERIODO:

La ejecución del contrato del que es objeto la presente licitación comenzará en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

En caso de que se realice una Licitación Centralizada de UCA en la que estén incluidos insumos comprendidos en el presente llamado y los precios del llamado centralizado resulten más convenientes para esta Administración, la adjudicación de dichos insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor vía mail

4) SISTEMA DE PAGO.

Forma de pago, mediante Comisión de Inversiones

5) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del contrato

6) ACLARACIONES Y PRÓRROGA:

Los oferentes podrán solicitar vía mail dirigido a licitaciones.pasteur@asse.com.uy  aclaración respecto al mismo hasta tres días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentarse la solicitud por escrito en la Administración del Hospital con una antelación mínima de cuatro días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de  un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en un archivo con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Documentación a presentar con la oferta:

a) Información  que acredite la antigüedad en el ramo y número de referencias requerida en “Evaluación de las Ofertas” y Anexo II.

b) Designación por parte del oferente persona o personas autorizadas a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio, de no presentar designación se regirá por la información establecida en RUPE

c) Compromiso a mantener la confidencialidad, en caso de resultar adjudicatarios, de  respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración  de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.--

d) Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta. Anexo II

e) Toda la documentación requerida en “Evaluación de las Ofertas” en “Requisitos Mínimos”

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación en acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituída sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de dos días hábiles a contar el día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser  cursadas a través de la dirección de correo licitaciones.pasteur@asse.com.uy. y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes en la oferta.

9) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio  que cumpla con la  totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Cotización de la totalidad de equipos detallados en el Objeto del llamado.

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: dos años

- Mínimo de dos referencias de los últimos lugares donde hubiera suministrado productos similares. Anexo I

- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- Inscripción en el registro de tecnología Médica de la empresa oferente como importador, distribuidor o representante que lo habilite a la comercialización de los productos vigente o constancia de tener en trámite la renovación.

- El certificado vigente de registro del equipo en Tecnología Medica del MSP-DCTO. 03/08 (o en su caso negativo expedido por el Dpto. De Tecnología Médica).

- Declaración del fabricante estableciendo por escrito su compromiso de proveer los repuestos, por los plazos establecidos (mínimo 7 años).

- Documentación que acredite el cumplimiento de la norma IEC 60601/1.

- Fotocopia de los Certificados del Fabricante ISO o similar y del Servicio Técnico del Representante Local, si los tiene.

- Deberá describirse, de forma obligatoria, las características de un servicio de mantenimiento durante la garantía.

- Deberá describirse y cotizarse un servicio de mantenimiento post garantía.

- Descripción del Staff técnico con que cuenta para atender los mantenimientos de este equipamiento, con breve CV de el o los mismos, haciendo hincapié en este equipo concreto.

- Folletos y catálogos técnicos que permitan conocer el equipo ofertado.

- Deberá suministrar, obligatoriamente, un lista de de 5 repuestos representativos y sus respectivos valores, de aquéllos que mas posibilidades tienen de requerirse durante la garantía, que puedan resultar necesarios de adquirir por fallas imputables al mal manejo de los usuarios de ASSE o hechos fortuitos que puedan acontecer.

- También deberá establecer los insumos y sus valores, para el ítem, para su evaluación a la hora de comparar bondades y costos asociados.

- Garantía total mínima del objeto del llamado, 1 año.

Una vez propuesta la adjudicación  por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración deL HOSPITAL se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento  según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

10) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si el equipo a proveerse no es de la calidad adjudicada según oferta o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma  adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación,  disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

13) GARANTÍA:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del  tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar  depósito de fiel cumplimiento del contrato  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Los depósitos de  fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a  un año a contar de la fecha  de la notificación en el caso del deposito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla  o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento:  en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento:  en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración  habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR EL HOSPITAL PASTEUR SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.-

16) COMUNICACIONES:

A todos los efectos del presente contrato se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el mail que figura en RUPE y en el presente pliego:

licitaciones.pasteur@asse.com.uy

administracion.pasteur@asse.com.uy

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :

- Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013

- TOCAF: Decreto Nº150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18,381 de  17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº414/009 de 31 de agosto de 2009.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014

- El Hospital Pasteur no realizará la entrega de pliegos en formato papel, el mismo se encuentra en la página: comprasestatales.gub.uy

Anexo I

FORMULARIO DE ANTECEDENTES

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN ABREVIADA

LICITACIÓN  Nº .

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL OFERENTE:

ANTECEDENETES -OFERENTE

| OBJETO DEL CONTRATO * |  |
| --- | --- |
| LOCALIDAD/ DPTO DEL ORGANO CONTRATANTE |  |
| NOMBRE DEL ORGANO CONTRATANTE * |  |
| TIPO DE CONTRATO * |  |
| Nº |  |
| AÑO |  |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO * |  |
| NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO |  |
| CARGO |  |
| CONTACTO TELEFONO * |  |
| CONTACTO MAIL * |  |
| OBSERVACIONES |  |

* CAMPOS OBLIGATORIOS A COMPLETAR

Se deberá completar la planilla con datos de instituciones a los cuales se haya suministrado un equipo de similares características.

Anexo II

Declaración Jurada

En relación con la Licitación Abreviada N.º  …./2018 ………………………………….., el que suscribe/…….. representada por ……….. en calidad de ………., declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales expresamente impiden contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto a el firmante a las responsabilidades legales del caso de falsedad (Art. 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de Identidad:

Nombre de la Empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.