**Aclaración N°1 15022017**

**Consulta:**

Según la Licitación Abreviada Nº 2/2017 quiero realizar las siguientes consultas:
Ítem 3, baño María: tenemos modelos de baños que van desde 5ºC hasta 300ºC y otros que van de -30ºC a 100ºC, al fin de su utilidad ¿qué modelo es más conveniente para uds?

**Respuesta:**

Se pidió de -20 C +200 C, ningún modelo cubre la temp. máxima ni la mínima exactamente dentro del  rango solicitado, lo cual no nos permitiría  analizar por ejemplo el comportamiento térmico de un fluido tipo glicol o aceites sintéticos  de los que se usan habitualmente. Como posible opción se sugiere que oferten los dos.

**Consulta:**

Ítem 6, densímetro digital: la exigencia de la temp solicitada es de 80ºC, tenemos equipos que llegan a 40 ºC ¿esto puede ser aceptable?

**Respuesta:**

Respecto al densímetro digital la temperatura es importante, el densímetro que oferten por lo menos debe cubrir el rango de densidades que se solicita, 0,000 a 3,000 g/cm3.