        ELECTROCARDIOGRAFO

        De las características y prestaciones del equipo

- Digital Portátil, de hasta 12 derivaciones.
- Memoria incorporada, Capacidad de almacenamiento de Estudios de Pacientes.
- Cable paciente, brazaletes y peritas.
- Pantalla LCD/TFT con presentación de al menos tres curvas.
- Compatible para pacientes usuarios de Marcapasos.
- Protección contra Cardiodesfibrilador .
- Ganancia seleccionable.
- Detección de arritmias cardíacas.
- Alarmas audibles y visuales por Paro Cardíaco, Fibrilación, Taquicardia,
Segmento ST.
- Impresora incorporada de al menos 2 velocidades.
- Impresión simultánea de al menos 3 derivaciones.
- Para alimentación eléctrica con 230 V 50 Hz y Batería recargable (incluir
cargador).
Funcionamiento automático frente a corte eléctrico.
- Posibilidad de conexión a red LAN o directo a PC, puerto USB.
- Selección de sensibilidad: 5, 10, 20 mm/mV ± 5%
- Uso pediátrico y adulto.
  - Debe cumplir con la norma IEC 60601.
  - Garantía: 2 años.