REQUERIMIENTOS PARA LA COTIZACIÓN VÍA MAIL

- Las cotizaciones deben ser enviadas a la casilla de correo: ADTYEP-CotizacionesComprasHBSE@bse.com.uy hasta la fecha y hora indicadas en plazo de recepción de la misma, de lo contrario quedará sin efecto.

- Debe especificar:

  - Características técnicas del artículo ofertado

  - Tipo de presentación

  - Precio unitario

  - Impuestos

  - Tipo de moneda

  - Mantenimiento de oferta

  - Requisito excluyente: Entrega Inmediata (Previo al 31 de Diciembre 2021)

  - Condiciones de envío

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los equipos de electroterapia TENS y FES portátiles requeridos para el Departamento de Rehabilitación.

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 001 | TENS y FES portátil: | 4 |
|  | Características excluyentes: • Equipo portátil de electroterapia capaz de realizar TENS y FES. Al menos dos canales independientes y simultáneos. Intensidad de corriente, frecuencia, ancho de pulso y tiempo de terapia ajustables por el usuario. Intensidad máxima de corriente de al menos 100 mApp. Frecuencia de al menos 1 Hz a 250 Hz. Ancho de pulso de al menos 50 a 500 s. Pantalla digital. Baterías internas recargables o descartables. Tensión de alimentación eléctrica 220 VAC 50Hz. Conector de alimentación eléctrica compatible con CEE 7/7 (schuko) o CEI 23-50 S 10 (3 en línea). Cumplimiento con norma de seguridad eléctrica IEC60601-1-2. Requisitos obligatorios: Registrado o en trámite de registro en el Ministerio de Salud Pública. Disponer de servicio técnico autorizado por el fabricante. El plazo de garantía de los equipos deberá ser por el termino de 2 (dos) años, como mínimo, a partir de la fecha de recepción. Capacitación al personal asistencial del HBSE en uso y cuidados del equipo y sus accesorios. Capacitación al personal de Ingeniería Biomédica en uso y cuidados del equipo y sus accesorios y primer diagnóstico técnico. Accesorios que deben estar incluidos: 2 cables de conexión a electrodos. Juego de electrodos (al menos 4). Batería. Manual de usuario en formato digital. Manual de servicio técnico en formato digital. Se valorará: Garantía mayor a 2 años. Capacitación en servicio técnico por fábrica a personal de Ingeniería Biomédica del HBSE. |  |