## Termómetros
[5 empty] | REGISTRO DE PATRONES CALIBRADOS Y EQUIPOS CONTROLADOS | [6 empty] | RGC 32 |  |  | RGC 32
TERMÓMETROS
Nº Inventario | Descripción | RESOLUCIÓN ºC | RANGO DE CALIBRACIÓN ºC | INCERTIDUMBRE ºC | CORRECCIÓN APLICABLE A LA LECTURA ºC | CERTIFICADO | FECHA CALIBRACIÓN | FECHA DE RECALIBRACIÓN | USO PREVISTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA EL EQUIPO ºC | CRITERIO DE ACEPTACION PARA LA CALIBRACIÓN DEL PATRÓN ºC * | CALIBRACIÓN DEL PATRON EN EL PUNTO DE USO PREVISTO | CONFORME (SI/NO)** | Rango de aceptación de la verificación | OBSERVACIONES
PAT 01 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión parcial | 0.1 | 35 a 46 ºC y en 44,5 ºC | para 44,5ºC: 0,054 | Para 44,5ºC: 0,004ºC | LATU 1960949/MET | 2022-01-25 | Enero/2025 | Control semanal de temperatura y anual de homogeneidad del baño MB 387 | ±0,2 ºC | 0.067 |  | Si | Rango de aceptación : (44,3 - 44,7) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. | 44.354 | 44.646 | 34.554 | 35.446
PAT 24 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión total | 0.5 | 0 a 60ºC | 0,42 | Para 25ºC: -0,18°C | LATU 1823620/MET (suplemento) | 2020-02-26 | Febrero/2024 | Control semanal de temperatura y anual de homogeneidad de incubadora MB 598 | ± 2,0 ºC | 0.66667 |  | Si | Rango de aceptación: (23,4 - 26,6) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,2 ºC)
PAT 25 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión parcial | 0.1 | 34,5 a 46,0 ºC | 0,069 | Para 35ºC: -0,18°C | LATU 1823619/MET (suplemento) | 27/02/2020 al 31/03/2020 | Febrero/2025 | Control semanal de temperatura y anual de homogeneidad del estufa de incubación MB 041 | ±0,5 ºC | 0.17 |  | SI | Rango de aceptación : (34,6 - 35,4) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,2 ºC). También se utiliza como alternativo del PAT 02 cuando se envía a calibrar, para el equipo MB233.
PAT 02 | Termómetro de mercurio en vidrio | 0.1 | 0 a 52 ºC | 0,13 | Para 41 ºC: 0,08ºC Para 20 °C: 0,06°C | LATU 1960799/MET | 2022-01-24 | Enero/2025 | Control semanal de temperatura y anual de homogeneidad de estufa de incubación MB 233 y FQ 121 | ± 0,5 ºC (a 41 ºC) ± 1,0 ºC (a 20ºC) | 0,17 (a 41 ºC) 0,33 (a 20ºC) | 0.2 | SI | Rango de aceptación : (40,6 - 41,4) ºC Rango de aceptación : (19,1 - 20,9) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: +0,1 ºC). Establecer fecha de verificación intermedia, luego de próxima calibración en enero 2022. | 40.6 | 41.4
PAT 03 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión parcial | 0.5 | 0 a 50 ºC | 0,19 | Para 24°C: -0,3°C | LATU 1647893/MET | 2017-10-11 | Octubre/2022 | Control semanal de temperatura y anual de homogeneidad de incubadora de algas MB 432 | ± 2,0 ºC | 0.66667 |  | Si | Rango de aceptación: (22,2 - 25,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,3 ºC) | 34.65 | 35.35
PAT 05 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión parcial | 0.1 | 0 a 60 ºC | 0,075 | Para 20 ºC: 0,2 ºC | LATU 1617377/MET | 2017-04-26 | mayo/2018(VER OBSERVACIONES) | Control semanal de temperatura de incubadora DBO FQ 121 | ± 1,0 ºC | 0.33333 | 0.33 | SI | Rango de aceptación: (19,1 - 20,9) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,0 ºC) 25/07/2017 se da de baja por rotura | 54.11 | 56.22
PAT 19 | Sensor Pt 100 (utilizado con termómetro electrónico FQ 421) | 0.1 | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 0ºC: 0,72ºC Para 6ºC: 0,6ºC | LATU 1924253/MET | 2021-08-27 | ago/2022 | Control semanal de temperatura de heladeras: FQ 383, FQ 384, IN 385, MB 111 | 0 - 6 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (-0,3 - 5,0) ºC | El sensor PAT 19/FQ 421 se utiliza para realizar los controles descriptos SÓLO cuando los sensores y termómetro electrónico N1 del Taller de Instrumentos se envíen a calibrar. La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 2ºC: 0,7 ºC Para 8ºC: 0,6 ºC |  |  |  | Control semanal de temperatura de heladeras: FQ 319-FQ 308 | 2 - 8 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (1,7- 7,0) ºC
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,2 | Para -20 ºC: 0,6 ºC Para -10 ºC: 0,8 ºC |  |  |  | Control semanal de temperatura del freezer de conservación de contramuestras FQ 305 y PM 493. Control semanal de temperatura de freezer IN 386. | -10 a -20 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación : (-20,4 a -11) ºC
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,2 | Para -20 ºC: 0,6 ºC |  |  |  | Control semanal de temperatura del freezer de preservación de parámetros PM 446 | < -20 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación : < -20,8 ºC
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,2 | Para -20 ºC: 0,6 ºC Para -25ºC: 0,4 ºC |  |  |  | Control semanal de temperatura de freezer de preservación de reactivos MB 102 | -20 a -25 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación : (-25,2 a -20,8) ºC
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 98 ºC: 0,5 ºC Para 100 ºC: 0,6 ºC Para 102 ºC: 0,6 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de baños FQ 030, FQ 306. | ± 2 ºC | 0.67 | No aplica | SI | Rango de aceptación: (97,9 - 101,0) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 58 ºC: -0,1 ºC Para 60 ºC: -0,17 ºC Para 62 ºC: -0,1 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura baños con ultrasonido IN 310, IN 554 e IN 614 | ± 2 ºC | 0.67 |  | SI | Rango de aceptación: (58,5 - 61,7) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 45 ºC: 0,1 ºC Para 50 ºC: 0 ºC Para 55 ºC: -0,1 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de bloque digestor con N2 IN 415 | ± 5 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (45,3 - 54,7) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 25 ºC: 0,4 ºC Para 30 ºC: 0,3 ºC Para 35 ºC: 0,2 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de bloque calefactor IN 610 | ± 5 ºC | 1.6667 |  | SI | Rango de aceptación: (25 - 34,4) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 5 ºC: 0,6 ºC Para 15 ºC: 0,5 ºC |  |  |  | Control semestral Chiller IN 662 | ± 10 ºC | 3.33 |  | SI | Rango de aceptación : (4,8 - 14,1) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 20 ºC: 0,4 ºC Para 30 ºC: 0,3 ºC Para 40 ºC: 0,1 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de baño de agua de rotavapor IN 454 | ± 10 ºC | 3.33 |  | SI | Rango de aceptación: (20 - 39,5) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 20 ºC: 0,4 ºC Para 30 ºC: 0,3 ºC Para 40 ºC: 0,1 ºC Para 50 ºC: 0 ºC Para 60 ºC: -0,17 ºC Para 70 ºC: 0 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de baño de agua de rotavapor FQ 555 | ± 10 ºC | 3.33 |  | SI | Rango de aceptación (A): (50,4 - 69,6) ºC Rango de aceptación (B): (20 - 39,5) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 60 ºC: -0,17 ºC Para 70 ºC: 0 ºC Para 80 ºC: 0,2 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de baño de agua de rotavapores IN 188 | ± 10 ºC | 3.3333 | No aplica | SI | Rango de aceptación: (60,6 - 79,4) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 54ºC: -0,1 ºC Para 56ºC: -0,1 ºC Para 58ºC: -0,1 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de baño MB 017 | ± 2,0 ºC | 0.66667 | No aplica | SI | Rango de aceptación: (54,5 - 57,7) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
|  |  | -30 a 120 ºC | 0,35 | Para 90 ºC: 0,4 ºC Para 95 ºC: 0,5 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de baño IN 309 | 90 - 95 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (90 - 94,1) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
PAT 20 | Sensor TC tipo K (utilizado con termómetro electrónico FQ 421) | 0.1 | 0 a 200 ºC | 0,45 | Para 150 ºC: -0,6 ºC | LATU 1647889/MET | 2017-10-11 | oct/2018( ver Observaciones) | Control mensual de temperatura de digestores FQ 068, FQ 071 y FQ 541 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación corregido: (148,5 - 151,5) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,6 ºC). 20/08/2018 queda fuera de uso. | 148.28
[5 empty] | Para 170 ºC: 0,0 ºC |  |  |  | Verificacion semanal de estufa MB 038 a 170ºC | ± 10 ºC | 3.3333 | 0.98 | SI | Rango de aceptación corregido: (160,5 - 179,5) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,0 ºC). 20/08/2018 queda fuera de uso. | 160.28
[5 empty] | Para 105ºC: -0,2ºC |  |  |  | Verificación semanal de estufa IN 279 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (103,5 - 106,5) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,2 ºC). 20/08/2018 queda fuera de uso.
[5 empty] | Para 104 ºC: -0,2 ºC |  |  |  | Verificacion semanal de estufas (FQ 492 a 104°C) y (FQ 549 a 104ºC y 180°C) | ± 1 ºC | 0.33333 | 0.31 | SI (Ver observaciones) | Rango de aceptación: (103,5 - 104,5) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,2 ºC). El sensor PAT 20/FQ 421 se utiliza para realizar el control de la estufa SÓLO cuando los sensores y termómetro electrónico N1 del Taller de Instrumentos se envíen a calibrar. 20/08/2018 queda fuera de uso. | 103.28
[5 empty] | Para 180 ºC: 0,3 ºC |  |  |  |  | ± 2 ºC | 0.67 |  | SI | Rango de aceptación: (178,5 - 181,5) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: +0,3 ºC) El sensor PAT 20/FQ 421 se utiliza para realizar el control de la estufa SÓLO cuando los sensores y termómetro electrónico N1 del Taller de Instrumentos se envíen a calibrar. 20/08/2018 queda fuera de uso.
[5 empty] | Para 180 ºC: 0,3 ºC |  |  |  | Verificación semanal de estufa FQ 104 a 180ºC | ± 2 ºC | 0.67 |  | SI | Rango de aceptación: (178,5 - 181,5) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: +0,3 ºC) 20/08/2018 queda fuera de uso.
PAT 21 | Sensor termopar tipo K (utilizado con termómetro electrónico FQ 421) | 0.1 | 200 a 600 ºC | 1,4 | Para 550 ºC: -0,5 ºC | LATU 1820219/MET | 2020-02-07 | febrero/2025 | Control semanal de temperatura de mufla FQ 146 // Control mensual mufla FQ 144 | ± 50ºC | 16.6667 | 10.1 | SI | Rango de aceptación: (501,4 a 598,6) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,5 ºC) | 506.5
PAT 23 | Termómetro de mercurio en vidrio | 1 | -5ºC a 10ºC | 0.19 | Para 0ºC: -0,72 ºC Para 6ºC: -1,17 ºC | LATU Nº 1601612/MET | 2017-02-13 | 2022-02-01 | Control semanal de temperatura de cámara de frío PM 445 | 0 - 6 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (0,9 a 6,8) ºC | --- | -0.38
C 9517 | Sensor Pt100Ω (utilizado con termómetro digital Crouzet, propiedad de Taller de Instrumentos) | 0.1 | -20 a 170 ºC | 0.52 |  | LATU 1255555/MET | 19/03/2012 | ??? | Equipo alternativo para el control de temperatura de todos los equipos definidos en este RGC.
PAT 29 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión total | 0.1 | 0 a 60 ºC | 0,046 | Para 20 ºC: 0,0 ºC | LATU N° 1792084/MET (suplemento) | 2019-09-11 | Setiembre/2020( Ver observaciones) | Control semanal de temperatura de incubadora DBO FQ 121 | ± 1,0 ºC | 0.33333 | 0.33 | SI | Rango de aceptación: (19,0 - 21,0) ºC | Se da de baja por rotura Setiembre 2020. REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,0 ºC) | 54.11 | 56.22
PAT 30 | Sensor TC tipo K (utilizado con termómetro electrónico FQ 421) | 0.1 | 0 a 200 ºC | (0 - 80)°C: 0,097°C (80 - 200)°C: 0,21°C | Para 150 ºC: -0,5 ºC | LATU 1781035/MET | 2019-07-16 | julio/2020 ( Se da de baja en julio por rotura) | Control mensual de temperatura de digestores FQ 068, FQ 071 y FQ 541 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (148,2 - 151,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,5 ºC) | 148.28
[5 empty] | Para 120 ºC: -0,4 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de destilador FQ 618 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (118,2 - 121,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,4 ºC)
[5 empty] | Para 170 ºC: 0,1 ºC |  |  |  | Verificacion semanal de estufa MB 038 a 170ºC | ± 10 ºC | 3.3333 | 0.98 | SI | Rango de aceptación: (160,2 - 179,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,1 ºC). | 160.28
[5 empty] | Para 105ºC: -0,2ºC |  |  |  | Verificación semanal de estufa IN 279 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (103,2 - 106,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,2 ºC).
[5 empty] | Para 104 ºC: -0,2 ºC |  |  |  | Verificacion semanal de estufas (FQ 492 a 104°C) y (FQ 549 a 104ºC y 180°C) | ± 1 ºC | 0.33333 | 0.31 | SI | Rango de aceptación: (103,2 - 104,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: -0,2 ºC). | 103.28
[5 empty] | Para 180 ºC: 0,4 ºC |  |  |  |  | ± 2 ºC | 0.67 |  | SI | Rango de aceptación: (178,2 - 181,8) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: +0,4 ºC)
[5 empty] | Para 5,5 ºC: 0,2 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura celda reactivo flurómetro Microtox MB 470//Control semestral de temperatura celda de reactivo fluorómetro Microtox MB 119 | ± 1,0 ºC | 0.33333 |  | SI | Rango de aceptación: (4,6 a 6,4) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,2 ºC)
[5 empty] | Para 15 ºC: 0,4 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura celdas muestras flurómetro Microtox MB 470//Control semestral de temperatura celdas de muestras fluorómetro Microtox MB 119 | ± 0,5 ºC | 0.16667 |  | SI | Rango de aceptación: (14,6 - 15,4) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,4 ºC)
PAT 34 | Sensor TC tipo K (utilizado con termómetro electrónico FQ 421) | 0.1 | 0 a 200 ºC | (0 - 80)°C: 0,20°C (80 - 200)°C: 0,24°C | Para 148 ºC: - 0,096 ºC Para 150 ºC:- 0,05ºC Para 152 ºC: -0,004 ºC | LATU 19231612/MET | 2021-08-27 | agosto/2022 | Control mensual de temperatura de digestores FQ 068, FQ 071 y FQ 541 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (148,3 - 151,8) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. | 148.28
[5 empty] | Para 118 ºC: 0,1 ºC Para 120 ºC: 0,0 ºC Para 122 ºC: 0,0 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura de destilador FQ 618 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (118,1 - 121,8) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
[5 empty] | Para 160 ºC: 0,18 ºC Para 170 ºC: 0,41 ºC Para 180 ºC: 0,64 ºC |  |  |  | Verificacion semanal de estufa MB 038 a 170ºC | ± 10 ºC | 3.3333 | 0.98 | SI | Rango de aceptación: (160,0 - 179,2) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. | 160.28
[5 empty] | Para 103 ºC: 0,3 ºC Para 105 ºC: 0,3 ºC Para 107 ºC: 0,2 ºC |  |  |  | Verificación semanal de estufa IN 279 | ± 2 ºC | 0.66667 |  | SI | Rango de aceptación: (102,9 - 106,6) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
[5 empty] | Para 103 ºC: 0,3 ºC Para 104 ºC: 0,3 ºC Para 105 ºC: 0,3 ºC |  |  |  | Verificacion semanal de estufas (FQ 492 a 104°C) y (FQ 549 a 104ºC y 180°C) | ± 1 ºC | 0.33333 | 0.31 | SI | Rango de aceptación: (102,9 - 104,5) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. | 103.28
[5 empty] | Para 178 ºC: 0,594 ºC Para 180 ºC: 0,64 ºC Para 182 ºC: 0,686 ºC |  |  |  |  | ± 2 ºC | 0.67 |  | SI | Rango de aceptación: (177,6 - 181,1) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
[5 empty] | Para 4,5 ºC: 0,801 ºC Para 5,5 ºC: 0,817 ºC Para 6,5 ºC: 0,833 ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura celda reactivo flurómetro Microtox MB 470//Control semestral de temperatura celda de reactivo fluorómetro Microtox MB 119 | ± 1,0 ºC | 0.33333 |  | SI | Rango de aceptación: (3,9 - 5,5) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
[5 empty] | Para 14,5 ºC: 0,96 ºC Para 15 ºC: 0,97 ºC Para 15,5 ºC: 0,97ºC |  |  |  | Control mensual de temperatura celdas muestras flurómetro Microtox MB 470//Control semestral de temperatura celdas de muestras fluorómetro Microtox MB 119 | ± 0,5 ºC | 0.16667 |  | (Ver observaciones) | Rango de aceptación: (13,7 - 14,3) ºC | Se utiliza está sonda porque es la que tiene la menor incertidumbre. La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0.1 | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 20ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura de incubadora DBO FQ 431 | ± 1,0 ºC | 0.33333 |  | SI | Rango de aceptación: (19,5 a 20,9) ºC | A los efectos de los registros de control rutinario de los equipos (RCE), se escribe la identificación del termómetro electrónico y el sensor utilizado se identifica con las últimas tres cifras del nº de inventario (ejemplo: si se utiliza el sensor 1004364.104.13418, en los RCE se registra 418, N1/418). La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN.
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 20ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69549 | [7 empty] | Rango de aceptación: (19,6 a 21) ºC
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 20ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69547 | [5 empty] | No aplica |  | Rango de aceptación: (19,6 a 21) ºC |  | -0.3 | 6.2
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 20ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: (19,5 a 20,9) ºC |  | -0.4 | 6.3
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0,1 | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 22ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura de incubadora DBO FQ 431 | ± 2,0 ºC | 0.67 |  | SI | Rango de aceptación: (20,6 a 23,8) ºC | A los efectos de los registros de control rutinario de los equipos (RCE), se escribe la identificación del termómetro electrónico y el sensor utilizado se identifica con las últimas tres cifras del nº de inventario (ejemplo: si se utiliza el sensor 1004364.104.13418, en los RCE se registra 418, N1/418). La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. | -0.4
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 22ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69549 | [5 empty] | No aplica |  | Rango de aceptación: (20,6 a 23,8) ºC |  | -0.3 | 6.2
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 22ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69547 | [7 empty] | Rango de aceptación: (20,7 a 23,9) ºC |  | -0.4 | 6.3
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,32 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 22ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: (20,6 a 23,8) ºC |  | -0.5 | 6.4
1004364.104.13422 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,37 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 22ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69548 | [7 empty] | Rango de aceptación: (20,6 a 23,8) ºC |  | -0.4 | 6.3
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0.1 | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 0ºC: -0,4 ºC Para 6ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura de heladeras: FQ 383, FQ 384, IN 385, MB 111. Control de homogeneidad de cámara de frío PM 445 | 0 - 6 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (0,7 a 6,1) ºC | A los efectos de los registros de control rutinario de los equipos (RCE), se escribe la identificación del termómetro electrónico y el sensor utilizado se identifica con las últimas tres cifras del nº de inventario (ejemplo: si se utiliza el sensor 1004364.104.13418, en los RCE se registra 418, N1/418). Estos sensores se utilizan como equipos alternativos cuando el termómetro FQ 421 y las sondas PAT 19 y PAT 34 se envían a calibrar. La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. | -0.4 | 0.02
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 0ºC: -0,3 ºC Para 6ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69549 | [7 empty] | Rango de aceptación: (0,6 a 6,1) ºC |  | -0.3 | -0.08
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 0ºC: -0,5 ºC Para 6ºC: -0,5 ºC | SYAR S21/69547 | [7 empty] | Rango de aceptación: (0,8 a 6,2) ºC |  | -0.4 | 6.3
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 0ºC: -0,4 ºC Para 6ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: (0,7 a 6,1) ºC |  | -0.5 | 0.03
1004364.104.13422 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,37 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 0ºC: -0,1 ºC Para 6ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69548 | [7 empty] | Rango de aceptación: (0,5 a 5,8) ºC |  | -0.4 | 0.12
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0.1 | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 2 ºC: -0,4 ºC Para 8 ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura de heladeras: FQ 319-FQ 308 | 2 - 8 ºC | No aplica | No aplica | No aplica | Rango de aceptación: (2,7 a 8,1) ºC |  | 1.6 | 7.98
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 2 ºC: -0,4 ºC Para 8 ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69549 | [7 empty] | Rango de aceptación: (2,7 a 8,1) ºC |  | 1.7 | 1.82
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 2 ºC: -0,5 ºC Para 8 ºC: -0,5 ºC | SYAR S21/69547 | [7 empty] | Rango de aceptación: (2,8 a 8,2) ºC |  | 1.6 | 8.4
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 2 ºC: -0,4 ºC Para 8 ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: (2,7 a 8,1) ºC |  | 1.5 | 8.07
1004364.104.13422 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,37 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para 2 ºC: -0,2 ºC Para 8 ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69548 | [7 empty] | Rango de aceptación: (2,6 a 7,8) ºC |  | 1.6 | 2.02
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0.1 | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,3 ºC Para -10 ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura del freezer de conservación de contramuestras FQ 305 y PM 493. Control semanal de temperatura de freezer IN 386. | -10 a -20 ºC | No aplica |  | No aplica | Rango de aceptación: (-19,4 a -10,0) ºC |  | -20.1 | -19.68
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,1 ºC Para -10 ºC: -0,2 ºC | SYAR S21/69549 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-19,6 a -10,1) ºC |  | -19.5 | -19.78
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,4 ºC Para -10 ºC: -0,5 ºC | SYAR S21/69547 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-19,3 a -9,8) ºC |  | -20.2 | -19.78
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,3 ºC Para -10 ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-19,4 a -9,9) ºC |  | -20.1 | -10.13
1004364.104.13422 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,37 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: 0,1 ºC Para -10 ºC: 0,0 ºC | SYAR S21/69548 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-19,7 a -10,4) ºC |  | -20.1 | -19.38
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0.1 | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura del freezer de preservación de parámetros PM 446 | <-20 ºC | No aplica |  | No aplica | Rango de aceptación: < -20,0 ºC |  | -19.7 | -20.32
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,1 ºC | SYAR S21/69549 | [7 empty] | Rango de aceptación: < -20,2 ºC |  | -19.7 | -20.22
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69547 | [7 empty] | Rango de aceptación: < -19,9 ºC |  | -19.6 | -20.22
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: < -20,0 ºC |  | -19.7 | -20.33
1004364.104.13422 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,37 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: 0,1 ºC | SYAR S21/69548 | [7 empty] | Rango de aceptación: < -20,5 ºC |  | -19.7 | -20.62
1004364.104.13418 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) | 0.1 | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,3 ºC Para -25 ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69551 | 31/03/2021 | marzo/2022 | Control semanal de temperatura de freezer de preservación de reactivos MB 102 | -20 a -25 ºC | No aplica |  | No aplica | Rango de aceptación: (-24,4 a -20,0) ºC |  | -25.1 | -20.32
1004364.104.13419 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,1 ºC Para -25 ºC: -0,1 ºC | SYAR S21/69549 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-24,6 a -20,2) ºC |  | -25.1 | -24.78
1004364.104.13420 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,4 ºC Para -25 ºC: -0,4 ºC | SYAR S21/69547 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-24,3 a -19,9) ºC |  | -25.2 | -24.9
1004364.104.13421 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,33 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: -0,3 ºC Para -25 ºC: -0,3 ºC | SYAR S21/69550 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-24,4 a -20,0) ºC |  | -25.1 | -24.57
1004364.104.13422 | Sensor utilizado con termómetro electrónico N1) |  | -25 a 182 ºC | 0,37 ºC (máxima incertidumbre en el intervalo de uso) | Para -20 ºC: 0,1 ºC Para -25 ºC: 0,2 ºC | SYAR S21/69548 | [7 empty] | Rango de aceptación: (-24,8 a -20,5) ºC |  | -25.1 | -24.18
1310/970411628 | Sensor utilizado con termómetro electrónico 1310) | 1°C | 200 a 600 ºC | 0,85°C | Para 500 ºC: -4,32 ºC Para 550 ºC: -5,5 ºC Para 600ºC: -6,51 ºC | LATU 1883816/MET | 2021-01-22 | enero/2026 | Control semanal de temperatura de mufla FQ 146 // Control mensual mufla FQ 144 | ± 50ºC | 16.6667 | #VALUE! | SI | Rango de aceptación: (505,2 a 605,6) ºC | Se utiliza como equipo alternativo cuando se envía a calibrar termometro electrónicoFQ 421 con sonda PAT 21. En 2020 no se utilizó hasta tanto no se envió a calibrar, el mismo pertenecía a la empresa de mantenimiento, la cual se esperaba por su nuevo contrato. Registrar temperatura sin corregir | -25.1 | -24.18
PAT 44 | Termómetro de mercurio en vidrio, de inmersión total | 0,2 | 44.5 | para 44,5ºC: 0,029 ºC | para 44,5ºC: 0,105 ºC | LATU 1918062/MET | 2021-07-16 | julio/2026 | Control mensual incubadoras portátiles MB 677/ MB 678 | ±0,2 ºC | 0.067 |  | Si | Rango de aceptación: (44,3 - 44,7) ºC | REGISTRAR TEMPERATURA CORREGIDA (CORRECCIÓN: 0,1 ºC)
PAT 47 | Termómetro de relleno ecológico en vidrio, de inmersión total | 0,1 | 0 a 50ºC | 0,059 ºC | para 20ºC:-0,179 | LATU 1861581/MET | 2021-03-10 | Verificación: 09/2022 Recalibración: 03/2024 | Control semanal de temperatura de incubadora DBO FQ 121 | ± 1,0 ºC | 0.33333 | 0.33 | SI | Rango de aceptación: (19,2 a 21,1) ºC | La corrección ya se incluye en el rango de aceptación, REGISTRAR TEMPERATURA SIN CORRECCIÓN. ENSAYO ACREDITADO. También se utiliza como alternativo del PAT 01 cuando se envía a calibrar, en el baño MB 387.
* Criterio de aceptación para la calibración del patrón: incertidumbre de la calibración del patrón ≤ 1/3 del criterio de aceptación (tolerancia) del equipo verificado
Nota: Para determinar los rangos de aceptación para temperatura corregida: Se considera la incertidumbre del patrón utilizado y se define según: Límite inferior del rango + incertidumbre patrón ≤ Temperatura corregida ≤ Límite superior del rango - incertidumbre patrón
Nota: Para determinar los rangos de aceptación para temperatura sin corregir: Se considera la incertidumbre y la corrección del patrón utilizado y se define según: Límite inferior del rango - corrección+ incertidumbre ≤ Lectura sin corrección ≤ Límite superior del rango - corrección - incertidumbre
Nota: El cálculo para determinar la frecuencia de calibración, se define de la siguiente manera: tolerancia * n° años entre dos calibraciones / diferencia errores entre dos calibraciones (en valor absoluto)
EQUIPOS ALTERNATIVOS
A UTILIZAR CUANDO TERMÓMETRO N1 Y SONDAS (Taller de Instrumentos) SE ENVÍAN A CALIBRACIÓN |  |  |  |  | A UTILIZAR CUANDO PAT 21 SE ENVÍA A CALIBRACIÓN
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | Rango de aceptación (temperatura sin corrección) |  |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | Rango de aceptación para temperatura sin corrección
FQ 421/PAT 19 | Heladeras: FQ 383 FQ 384 IN 385 MB 111 | (-0,3 - 5,0) ºc |  |  | 1310/970411628 | Mufla FQ 144 | (505,2 a 605,6) ºC
| Heladeras: FQ 319 FQ 308 | (1,7- 7,0) ºC |  |  | 1310/970411628 | Mufla FQ 146 | (505,2 a 605,6) ºC
| Freezers: FQ 305 PM 493 IN 386 | (-20,4 a -11) ºC
| Freezer PM 446 | <-20,8 ºC
| Freezer MB 102 | (-25,2 a -20,8) ºC
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | Rango de aceptación (temperatura sin corrección)
FQ 421/PAT 19 | Incubadora DBO FQ 431( seteada a 20°C) | (19 - 20,2)ºC
FQ 421/PAT 19 | Incubadora DBO FQ 431 (Seteada a 22°C) | (20 - 23,2)ºC
A UTILIZAR CUANDO PAT 19 SE ENVÍA A CALIBRACIÓN
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Bloque digestor con N2 IN 415 | -0,2 ºC | (45,4 - 54,6) ºC |  | N1/418 | Baño de agua rotavapor FQ 555 | -0,2 ºC | (50,4 - 69,6) ºC
N1/419 |  | -0,3 ºC |  |  | N1/419 |  | -0,3ºC
N1/420 |  | -0,2 ºC |  |  | N1/420 |  | -0,2 ºC
N1/421 |  | -0,2 ºC |  |  | N1/421 |  | -0,2ºC
N1/422 |  | -0,5 ºC |  |  | N1/422 |  | -0,5ºC
N1/418 | Bloque calefactor IN 610 | -0,1 ºC | (25,4 - 34,6) ºC |  | N1/418 | Baño de agua rotavapor FQ 555 | -0,1 ºC | (20,4 - 39,6) ºC
N1/419 |  | -0,2 ºC |  |  | N1/419 |  | -0,2 ºC
N1/420 |  | -0,2 ºC |  |  | N1/420 |  | -0,2 ºC
N1/421 |  | -0,1 ºC |  |  | N1/421 |  | -0,1 ºC
N1/422 |  | -0,2 ºC |  |  | N1/422 |  | -0,2 ºC
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Baño de agua rotavapor IN 188 IN 189 | -0,6 ºC | (60,4 - 79,6) ºC |  | N1/418 | Baño de agua rotavapor IN 454 | -0,1 ºC | (20,4 - 39,6) ºC
N1/419 |  | -0,7 ºC |  |  | N1/419 |  | -0,2 ºC
N1/420 |  | -0,6 ºC |  |  | N1/420 |  | -0,2 ºC
N1/421 |  | -0,5 ºC |  |  | N1/421 |  | -0,1 ºC
N1/422 |  | -1,0 ºC |  |  | N1/422 |  | -0,2 ºC
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Baño de agua MB 017 | -0,3ºC | (54,4 - 57,6) ºC |  | N1/418 | Baño de agua con agitación IN 309 | -1,1 ºC | (90,4 - 94,6) ºC
N1/419 |  | -0,4ºC |  |  | N1/419 |  | -1,2 ºC
N1/420 |  | -0,3 ºC |  |  | N1/420 |  | -1,0 ºC
N1/421 |  | -0,3 ºC |  |  | N1/421 |  | -0,9 ºC
N1/422 |  | -0,6 ºC |  |  | N1/422 |  | -1,7 ºC
NO USAR SONDA N1/422 |  |  |  |  | NO USAR SONDA N1/422
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Baño de ultrasonido IN 310, IN 554 e IN 614 | -0,4 ºC | (58,3 - 61,7) ºC |  | N1/418 | Baños de agua FQ 030 FQ 306 | -1,2 ºC | (98,3 - 101,7) ºC
N1/419 |  | -0,5 ºC |  |  | N1/419 |  | -1,3 ºC
N1/420 |  | -0,4 ºC |  |  | N1/420 |  | -1,1 ºC
N1/421 |  | -0,3 ºC |  |  | N1/421 |  | -1,0 ºC
A UTILIZAR CUANDO PAT 34 SE ENVÍA A CALIBRACIÓN
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Digestores DQO FQ 071 FQ 068 FQ 541 | -1,3 ºC | (148,4 - 151,6) ºC |  | N1/418 | Destilador FQ 618 | -1,7 ºC | (118,4 - 121,6) ºC
N1/419 |  | -1,3 ºC |  |  | N1/419 |  | -1,7 ºC
N1/420 |  | -1,2 ºC |  |  | N1/420 |  | -1,4 ºC
N1/421 |  | -1,2 ºC |  |  | N1/421 |  | -1,4 ºC
N1/422 |  | -2,7 ºC |  |  | N1/422 |  | -2,5 ºC
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Estufa esterilización MB 038 | -1,1ºC | (160,4 - 179,6) ºC |  | N1/418 | Estufa IN 279 | -1,4 ºC | (103,4 - 106,6) ºC
N1/419 |  | -1,1 ºC |  |  | N1/419 |  | -1,4 ºC
N1/420 |  | -1,1 ºC |  |  | N1/420 |  | -1,1 ºC
N1/421 |  | -1,1ºC |  |  | N1/421 |  | -1,1 ºC
N1/422 |  | -2,9ºC |  |  | N1/422 |  | -2,0 ºC
NO USAR SONDA N1/422 |  |  |  |  | NO USAR SONDA N1/422
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida |  | Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | CORRECCIÓN | Rango de aceptación para temperatura corregida
N1/418 | Estufa FQ 492 y FQ 549 (a 104 ºC) | -1,3 ºC | (103,3 a 104,7) ºC |  | N1/418 | Estufa FQ 549 (a 180 ºC) | -1,0 ºC | (178,3 a 181,7) ºC
N1/419 |  | -1,4 ºC |  |  | N1/419 |  | -1,0 ºC
N1/420 |  | -1,1 ºC |  |  | N1/420 |  | -1,0 ºC
N1/421 |  | -1,1 ºC |  |  | N1/421 |  | -1,0 ºC
Termómetro/Sensor | Equipo a controlar | Corrección (ºC) | Rango de aceptación (temperatura corregida)
N1/418 | Control mensual de temperatura celda reactivo flurómetro Microtox MB 470//Control semestral de temperatura celda de reactivo fluorómetro Microtox MB 119 | -0,4ºC | (4,8 - 6,2)ºC
N1/419 |  | -0,4ºC
N1/420 |  | -0,5ºC
N1/421 |  | -0,4ºC
N1/418 | Control mensual de temperatura celda reactivo flurómetro Microtox MB 470//Control semestral de temperatura celda de muestra fluorómetro Microtox MB 119 | -0,3ºC | (14,5 -15,5)ºC
N1/419 |  | -0,3ºC
N1/420 |  | -0,4ºC
N1/421 |  | -0,3ºC
Fecha de actualización: Agosto/2021
Responsable: AR
Note on K35: estefania.geymonat: PENDIENTE: DEFINIR LOS CONTROLES APLICABLES A LA MUFLA FQ 144 (PRIMERO MODIFICAR EL FRE PARA INCLUIR EL RCE CORRESPONDIENTE 06/11/2014
Note on K89: estefania.geymonat: PENDIENTE: DEFINIR LOS CONTROLES APLICABLES A LA MUFLA FQ 144 (PRIMERO MODIFICAR EL FRE PARA INCLUIR EL RCE CORRESPONDIENTE 06/11/2014
Note on K16: estefania.geymonat: se agrega PM 493 que es el freezer horizontal donde se guardan contramuestras de industrias.

## Calificación Equipos
|  |  |  | REGISTRO DE PATRONES CALIBRADOS Y EQUIPOS CONTROLADOS | [6 empty] | RGC 32
CALIFICACIÓN
INCUBADORAS, ESTUFAS Y AUTOCLAVES
NOMBRE | NÚMERO INVENTARIO | CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN | FECHA CALIFICACION | PRÓXIMA CALIFICACIÓN | Condición evaluada | CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA EL EQUIPO ºC | MÁXIMA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA PARA CADA PUNTO ENSAYADO/Incertidumbre máxima de medida | RANGO DE ACEPTACION PARA LA CALIFICACIÓN EQUIPO (1) | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | Calificación aceptable | Observaciones
Estufa | FQ 104 | 1575755/UPT | 2016-10-12 | Ver Observaciones | 180,0 ºC | ±2,0 ºC | ±0,51 ºC | (178,5 - 181,5) ºC |  | (ver observaciones) | No cumple con el criterio de aceptación. Se utiliza como equipo de aplicación limitada, para secado de material.
Estufa | FQ 492 | 1957138/UPT | febrero/2022 | febrero/2023 | 104,0 ºC | ±1,0 ºC | ±0,21 ºC | (103,2 - 104,8) ºC |  | SI | -
Estufa | FQ 549 | 1903560/UPT | mayo/2021 | mayo/2022 | 104,0 ºC | ±1,0 ºC | ±0,24 ºC | (103,2 - 104,8) ºC |  | SI (ver observaciones) | En un punto ensayado, la temperatura está por fuera del rango de aceptación tanto para 104ºC como para 180ºC. Junto al equipo se coloca un diagrama donde se describen los sitios donde sí se cumple el criterio establecido.
[5 empty] | 180,0 °C | ±2,0 ºC |  | (178,2 - 181,8) ºC
Incubadora | FQ 121 | 1932410/UPT | Set/2021 | Set/2022 | 20,0 ºC | ± 1,0 ºC | ± 0,18 ºC | (19,2 - 20,8) ºC |  | Si | Se cumple el criterio establecido en todos los puntos (sensores) evaluados
Incubadora | FQ 431 | 1903562/UPT | mayo/2021 | mayo/2022 | 20,0 ºC | ± 1,0 ºC | ± 0,26 ºC | (19,3 - 20,7) ºC |  | SI | Se cumple el criterio establecido en todos los puntos (sensores) evaluados
Autoclave | MB 015 | LATU 1948518/UPT | diciembre/2021 | diciembre/2022 | 121 ºC | ± 1 ºC | ± 0,24 ºC | (120,2 - 121,8)ºC |  | SI | Temperatura promedio durante el período de esterilización (en ensayo de calibración): 120,70 ºC. Tiempo de exposición: 45 minutos.
Autoclave | MB 468 | LATU 1948516/UPT | diciembre/2021 | diciembre/2022 | 121 ºC | ± 1 ºC | ± 0,28 ºC | (120,3 - 121,7)ºC |  | SI | Temperatura promedio durante el período de esterilización (en ensayo de calibración): 121,39 ºC. Los valores de letalidad registrados fueron 18,39 y 17,83 min.
(1) El rango de aceptación para la calificación del equipo se define según el rango de aceptación de la metodología, corregido por la incertidumbre máxima del ensayo de calificación. Límite inferior del rango + incertidumbre ensayo ≤ Temperatura ≤ Límite superior -incertidumbre ensayo
CALIBRACIÓN
ESPECTROFOTOMETROS
EQUIPO | NÚMERO INVENTARIO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | FECHA CALIBRACIÓN | PRÓXIMA CALIBRACIÓN | ESCALA DE LONGITUD DE ONDA |  |  |  |  | ESCALA FOTOMÉTRICA |  |  |  | LUZ DISPERSA |  |  | Observaciones
[5 empty] | Incertidumbre | Exactitud de la longitud de onda | Criterio de aceptación para la escala de longitud de onda * | CONFORME (SI/NO)** |  | Incertidumbre | Exactitud fotométrica | Criterio de aceptación para la escala fotométrica *** | CONFORME (SI/NO)**** | Valor obtenido | Criterio de aceptación para la luz dispersa | CONFORME (SI/NO)****
Espectrofotómetro | FQ 099 | 1648055/MET | diciembre/2017 | diciembre/2022 | ±1,6 nm | Error (a 642,85 nm): 2,2 nm | ± 5 nm | Si |  | Filtro 10: ±0,11% Filtro 30: ±0,20% Filtro 90: ±0,44% | Filtro 10 (a 635 nm): 0,00% Filtro 30 (a 635 nm): 0,10% Filtro 90 (a 635 nm): 0,05% | ± 3,0 % | Si | No ensayado | 0-0,4 % | No ensayado | No aplica luz dispersa en estos equipos, ya que el rango de longitud de onda del equipo es entre 340-1100 nm y LATU realiza el ensayo entre 240-250nm
Espectrofotómetro | FQ 101 | 1957134/MET | Enero/2022 | ¿? | ±0,76 nm (1648057/MET Ensayo realizado Dic-2017) | Error (a 417,40 nm): 0,60 nm Error (a 538,68 nm): 0,32 nm Error (a 642,33): -0,50 nm Máximo error en todo el rango: 0,95 nm (1648057/MET Ensayo realizado Dic-2017) | ± 4 nm | Si |  | Filtro 10: ±0,13% Filtro 30: ±0,38% Filtro 90: ±0,75% | Máximo error en todo el rango Filtro 10: 0,15% Filtro 30: -0,14% Filtro 90: 0,39% | ± 1,2 % | Si | No ensayado | 0-0,45 % | No ensayado | No aplica luz dispersa en estos equipos, ya que el rango de longitud de onda del equipo es entre 325-1100 nm y LATU realiza el ensayo entre 240-250nm. En el informe realizado en Enero 2022 (Nº 1957134/MET), no se calibró la escala de longitud de onda por no contar con trazabilidad para ancho de banda espectral de 8 nm.
Espectrofotómetro | FQ 430 | Suplemento 1880416/MET | diciembre/2020 | diciembre/2021 | Incertidumbre (a 637,53 nm): ±0,39 nm | Error (a 637,53 nm): 0,05 nm | ± 0,5 nm | Si |  | Filtro 10 (a 635 nm): ±0,037% Filtro 30 (a 635 nm): ±0,092% Filtro 90 (a 635 nm): ±0,22% | Filtro 10 (a 635 nm): 0,112% Filtro 30 (a 635 nm): 0,200% Filtro 90 (a 635 nm): 0,22% | ± 0,3 % | Si (ver observaciones) | 0,02% (245 nm) 0,02% (250nm) | ≤0,05 % (220 nm y 360 nm) | Si | Escala fotométrica: no se cumple el criterio de aceptación definido por el Laboratorio Ambiental debido al valor de la incertidumbre del filtro de 90%. Los errores de esta escala son aceptables (dentro de la tolerancia de +/- 0,3% establecida por el equipo), por lo que se da por conforme el ensayo.
Espectrofotómetro | IN 96 | OQ19116SH | Junio/2019 | junio 2020 ( ver observaciones, se realizó en Dic 2020, se espera informe para evaluar) | --- | --- | ± 0,5 nm (con corrección automática de longitud de onda) | Si |  | --- | --- | ± 0,005 Abs, medida a 1,0 Abs (10 %T)con un filtro NBS930 (filtro de densidad óptica neutra Shimadzu) | Si | --- | <0,1% a 340 nm con un filtro UV-39; <0,1% a 220 nm con NaI 10g/L | Si | Ver Informe de proveedor exclusivo. El Mantenimiento exclusivo se realizó en Diciembre 2020, aún no tenemos el informe porque falta que sea emitida Orden de compra.
Espectrofotómetro | FQ 540 | 1957135/MET | Enero 2022 | ¿? | ±1,1 nm | Error (a 425 nm): -0,4 nm Error (a 445,9 nm): -0,9 nm Error (a 460,2 nm): -1,2 nm | ± 2 nm | Si (Ver observaciones) |  | Filtro 10 (a 400 nm): ±0,23% Filtro 10 (a 465 nm): ±0,23% Filtro 30 (a 400 nm): ±0,24% Filtro 30 (a 465 nm): ±0,24% Filtro 90 (a 400 nm): ±0,27% Filtro 90 (a 465 nm): ±0,28% | Filtro 10 (a 400 nm): 0,25% Filtro 10 (a 465 nm): 0,22% Filtro 30 (a 400 nm): 0,33% Filtro 30 (a 465 nm): 0,29% Filtro 90 (a 400 nm): 0,35% Filtro 90 (a 465 nm): 0,24% | ± 0,5 % | Si (ver observaciones) | No ensayado (Ver observaciones) | 0.1% | No ensayado | Escala fotométrica: no se cumple el criterio de aceptación definido por el Laboratorio Ambiental para los filtros de 30 y 90 debido al valor de la incertidumbre. Los errores de esta escala son aceptables (dentro de la tolerancia de +/- 0,5% establecida por el equipo), por lo que se da por conforme el ensayo. El ensayo de exactitud de longitud de onda no se cumple únicamente para 460 nm. Enero/2021 uso en rango visible, no se utiliza en UV. Febrero/2021 No fue posible realizar el ensayo de luz dispersa (lámpara UV quemada).
* Criterio de aceptación para la longitud de onda: corresponde a la tolerancia definida en las especificaciones del equipo.
** La calibración en esta escala es conforme si el error más la incertidumbre no superan el criterio de aceptación definido en especificaciones (suma algebraica en valor absoluto)
*** Criterio de aceptación para la escala fotométrica: corresponde al criterio de aceptación definido en las especificaciones del equipo.
**** La calibración en esta escala es conforme si el error más la incertodumbre no superar el criterio de aceptación definido en las especificaciones (suma algebraica en valor absoluto)
Filtros: deben estar calibrados con el mismo ancho de banda del equipo a calibrar
Fecha de actualización: Mayo/2021
Responsable: CG
Note on H16: Estefania Geymonat: Referencia: USP 1211 (para la cámara vacía)
Note on H17: Estefania Geymonat: Referencia: USP 1211 (para la cámara vacía)

## Pesas
|  |  | REGISTRO DE PATRONES CALIBRADOS Y EQUIPOS CONTROLADOS | [8 empty] | RGC 32
PESAS
Nº INVENTARIO | MASA NOMINAL (g) | CLASE | ERROR MAXIMO TOLERADO (±) mg | INCERTIDUMBRE (para la clase y masa nominal) mg | RANGO DE ACEPTACIÓN PARA ± (MASA CONVENCIONAL-MASA NOMINAL) mg * | MASA CONVENCIONAL (g) | CONFORME (SI/NO) | CERTIFICADO | FECHA CALIBRACIÓN | FECHA DE RECALIBRACIÓN | USO PREVISTO ** | APLICACIÓN PREVISTA EN EL LABORATORIO | Observaciones
PAT 06 | 20 | ASTM 2 | 0,10 | 0,033 | 0.067 | 20 | Si | LATU 1944062/MET | 2021-11-01 | Noviembre 2022 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Verificación rutinaria de la balanza IN 019, FQ 269. Mantenimiento anual de balanza de humedad y ajuste FQ 553
PAT 07 | 50 | ASTM 2 | 0,25 | 0,083 | 0.167 | 49.9999 | Si | LATU 1740803/MET | diciembre/2018 | diciembre 2023 |  | Control bimestral de exactitud y linealidad****
PAT 08 | 100 | ASTM 2 | 0,50 | 0,17 | 0.33 | 99.9995 | No | LATU 1740803/MET | diciembre/2018 | no corresponde |  | Ajuste de sensibilidad de balanza FQ 021. Uso cuando las pesas de igual clase usadas para verificación y ajuste de sensibilidad no están disponibles. FUERA DE USO Enero/2019 | La incertidumbre total expandida de las correcciones es inferior al valor de incertidumbre reportado. Con esta incertidumbre puede considerarse que la masa convencional de la pesa se encuentra dentro de la tolerancia de la clase ASTM2 (a pesar de que la diferencia entre la masa convencional y la masa nominal supere el criterio establecido, el cual corresponde a 2/3 del error máximo tolerado de la clase y masa nominal de la pesa).
PAT 09 | 200 | ASTM 2 | 1 | 0,33 | 0.67 | 199.9998 | Si | LATU 1959453/MET | enero 2022 | Enero 2027 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Uso cuando las pesas de igual clase usadas para verificación y ajuste de sensibilidad no están disponibles.
PAT 10 | 50 | ASTM 2 | 0,25 | 0,083 | 0.167 | 49.9998 | Si (ver obs) | Suplemento LATU 1944063/MET | Noviembre 2021 | noviembre/ 2022 |  | Verificación rutinaria de la balanza FQ 416. | La incertidumbre total expandida de las correcciones es inferior al valor de incertidumbre reportado. Con esta incertidumbre puede considerarse que la masa convencional de la pesa se encuentra dentro de la tolerancia de la clase ASTM2 (a pesar de que la diferencia entre la masa convencional y la masa nominal supere el criterio establecido, el cual corresponde a 2/3 del error máximo tolerado de la clase y masa nominal de la pesa).
PAT 11 | 200 | ASTM 2 | 1 | 0,33 | 0.67 | 200.0003 | Si | LATU 1510297/MET | 2015-12-14 | no corresponde |  | Fuera de uso | Se sustituye esta pesa por la PAT 27. Pase a estado fuera de uso. Nov/2016 EG
PAT 12 | 500 | ASTM 2 | 2,5 | 0,83 | 1.67 | 499.998 | Si (ver obs) | LATU 1577342/MET | octubre/2016 | no corresponde |  | Fuera de uso | La incertidumbre total expandida de las correcciones es inferior al valor de incertidumbre reportado. Con esta incertidumbre puede considerarse que la masa convencional de la pesa se encuentra dentro de la tolerancia de la clase ASTM2 (a pesar de que la diferencia entre la masa convencional y la masa nominal supere el criterio establecido, el cual corresponde a 2/3 del error máximo tolerado de la clase y masa nominal de la pesa). Se sustituye esta pesa por la PAT 28. Pasa a estado fuera de uso. Nov/2016 EG
Pesa masa nominal 2 kg - Taller de instrumentos | 2000 | F1 | 10 | 3,3 | 6.7 | 1999.9975 | Si | LATU 1881409/MET | 2021-01-12 | Enero/2022 |  | Ajuste de sensibilidad de balanzas FQ 026, IN 022 y MB 227
Pesa masa nominal 1 kg - Taller de instrumentos | 1000 | F1 | 5 | 1,7 | 3.3 | 999.9979 | Si | LATU 1881403/MET | 2021-01-12 | Enero/2022 |  | Control bimestral de exactitud y linealidad.
PAT 13 | 20 | ASTM 2 | 0,10 | 0,033 | 0.067 | 19.9999 | No |  | enero 2018 | no corresponde |  | Fuera de uso | Se sustituye esta pesa por la PAT 06 por estar fuera de especificaciones correspondientes a la clase ASTM 2 . Pase a estado fuera de uso. Febrero 2018
PAT 14 | 100 | ASTM 2 | 0,50 | 0.16667 | 0.33333 | 99.9996 | Si (ver obs) | LATU 1944066/MET | Noviembre 2021 | Noviembre/ 2022 |  | Verificación rutinaria de la balanza FQ 416, FQ 417 y FQ 021. | La incertidumbre total expandida de las correcciones es inferior al valor de incertidumbre reportado. Con esta incertidumbre puede considerarse que la masa convencional de la pesa se encuentra dentro de la tolerancia de la clase ASTM2 (a pesar de que la diferencia entre la masa convencional y la masa nominal supere el criterio establecido, el cual corresponde a 2/3 del error máximo tolerado de la clase y masa nominal de la pesa).
PAT 15 | 100 | E1 ( Ver observaciones: pasa a utilizarse como ASTM 2) | 0,5 | 0.17 | 0.33 | 100 | Si (ver observaciones) | LATU 1669891/MET | enero 2018 | enero/ 2023 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I *** | Control bimestral de exactitud y linealidad. Ajuste de sensibilidad de balanza FQ 021. Uso cuando las pesas de igual clase usadas para verificación y ajuste de sensibilidad no están disponibles. | Esta pesa pasá de E1 a ASTM2 ya que cumple con las especificaciones para la clase ASTM 2 y cumple con los requerimientos para los ensayos de calibración de balanzas clase I y II. Se continua con el uso previsto.
PAT 16 | 200 | E1 | 0,10 | 0,033 | 0.067 | 200.0001 | Si | LATU 1669885/MET | enero 2018 | enero/ 2023 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I *** | Control bimestral de exactitud y linealidad
PAT 17 | 500 | E2 | 0,75 | 0,25 | 0.5 | 500.0004 | Si | LATU 1669888/MET | enero 2018 | enero/ 2023 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II*** | Control bimestral de exactitud y linealidad****
PAT 26 | 100 | F1 | 0,50 | 0.16667 | 0.33333 | 100.0001 | SI | LATU 1876429/MET | noviembre/2020 | noviembre/2022 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | ---
PAT 27 | 200 | F1 | 1,0 | 0.33333 | 0.66667 | 199.9997 | si | LATU 1944067/MET | noviembre/2021 | noviembre/2022 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Verificación rutinaria de la balanza IN 020, FQ593 , IN 594
PAT 28 | 500 | F1 | 2,5 | 0.83333 | 1.6667 | 499.9999 | si | LATU 1944068/MET | noviembre/2021 | noviembre/2022 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Verificación rutinaria de las balanzas FQ026, IN 022, MB 227. Ajuste de sensibilidad de Balanza IN 020.
PAT 31 | 20 | F1 | 0,25 | 0.083 | 0.167 | 20 | Si | LATU 1945786/MET | Noviembre/2021 | Noviembre/2022 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Verificación rutinaria de la balanza IN 019, FQ 269. Mantenimiento anual de balanza de humedad y ajuste FQ 553
PAT 32 | 1000 | F1 | 5 | 1.6667 | 3.3333 | 1000.0016 | Si | LATU 1890424/MET | 2021-02-01 | feb/22 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Control bimestral de exactitud y linealidad.
PAT 33 | 2000 | F1 | 10 | 3.3 | 6.7 | 2000.0029 | Si | LATU 1890425/MET | 2021-02-01 | feb/22 | Ensayos de Calibración de balanzas Clase I y II *** | Ajuste de sensibilidad de balanzas FQ 026, IN 022 y MB 227
OBSERVACIONES
* El Rango de aceptación para la diferencia entre la masa convencional y la masa nominal, queda definido por el valor obtenido de la diferencia Error Máximo Tolerado (EMT) para la clase y masa nominal de la pesa menos la Incertidumbre del proceso de calibración (U) de dicha pesa. Para la definición de este rango de aceptación se considera la máxima incertidumbre admisible, siendo ésta igual a 1/3 del Error Máximo Tolerado para la clase y masa nominal de la pesa. masa nominal - (EMT-U) ≤ masa convencional ≤ masa nominal + (EMT-U) Referencia: Recomendación OIML R111-2004 Nota: la incertidumbre total expandida de las correcciones es inferior al valor reportado, siendo ésto igual a 1/3 del EMT de la clase y masa nominal de la pesa. Por lo tanto, para algunas pesas la corrección informada es mayor que el rango de aceptación definido como el EMT - U; de todas maneras se consideran aptas para el uso ya que la suma de la corrección más la incertidumbre total expandida de las correcciones se encuentra dentro del EMT de la clase y masa nominal de la pesa.
** Referencia Recomendación OIML R111-2004
*** Clase de precisión de balanza definido según OIML R76-2006 (ver FRE de cada balanza para más información)
**** Cuando las pesas de verificación rutinaria no se encuentran disponibles por ser enviadas a calibración, podrán utilizarse estas pesas para las verificaciones o ajustes de sensibilidad.
Fecha de actualización: Febrero 2021
Responsable: AR

## Balanzas
|  |  |  | REGISTRO DE PATRONES CALIBRADOS Y EQUIPOS CONTROLADOS | [6 empty] | RGC 32
Intervalos de calibración
BALANZAS
| Nº Inventario | Marca | Técnica | INCERTIDUMBRE | CERTIFICADO | FECHA CALIBRACIÓN/ MANTENIMIENTO | FECHA DE RECALIBRACIÓN | CRITERIO DE ACEPTACIÓN POR TÉCNICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA EL EQUIPO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE CALIBRACIÓN | OBSERVACIONES | Pesada mínima calibración (g) | Capacidad máxima (g) | Menor peso (g) Calculado: 2020-2021 | Rango de aceptación para verificación rutinaria* (g)
| IN 019 | Sartorius | 3146UY Plomo 3135UY Cromo Preparación de estándares de calibración y controles de calidad y medidas de densidad. | U exp sin corrección evaluada para 150 g = 0,0005 g | 1894849/MET | marzo/2021 | marzo/2022 | Uexp sin corrección para 150g=0,0022g | Uexp sin corrección para 150g=0,0022g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. Para el rango superior se calibra hasta 150g y evalua la incertidumbre en este valor, por problemas de linealidad del equipo en fondo de escala. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 42 | 150 | 0,05254g | Pesa PAT 06 : (19,99986-20,00010) g Pesa PAT 14:(99,9994-99,9998)g Pesa PAT 26 (a utilizar cuando se envia a a PAT 14): (99,9999-100,0003) g Pesa PAT 31(a utilizar cuando se envía a calibrar PAT 06): (19,99991-20,00015) g | 0.00060563
|  |  | 4014UY PT FIAS Preparación de solución stock y soluciones stock de controles de calidad. | U exp sin corrección evaluada para 40 g = 0,0001 g |  |  |  | Uexp sin corrección para 40g=0,00060g | Uexp sin corrección para 40g=0,00060g |  |  | 10 | 42 |  |  | 8.552e-05
| FQ 416 | Shimadzu | 3146UY Plomo 3135UY Cromo Preparación de estándares de calibración y controles de calidad y medidas de densidad. | U exp sin corrección evaluada para 40 g = 0,00008 g U exp sin corrección evaluada para 200 g = 0,0005 g | 1929489/MET | setiembre 2021 | setiembre 2022 | Uexp sin corrección para 200g=0,0022g | Uexp sin corrección para 200g=0,0022g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 85 | 220 | 0,05800 g | Pesa PAT 14: (99,9993 - 99,9998) g Pesa PAT 26 (a utilizar cuando PAT 14 se envía a calibración): (99,9999 - 100,0002) g
|  |  | 4014UY PT FIAS Preparación de solución stock y soluciones stock de controles de calidad. |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 40g=0,00060g | Uexp sin corrección para 40g=0,00020g |  |  | 20 | 82 |  | Pesa PAT 10: (49,99963 - 49,99989) g Pesa PAT 07 (a utilizar cuando PAT 10 se envía a calibración):(49,99979 - 50,00008) g
|  |  | 1020UY Sólidos suspendidos Totales |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 40g=0,00020g
| FQ 417 | Shimadzu | 3146UY Plomo 3135UY Cromo Preparación de estándares de calibración y controles de calidad y medidas de densidad. 3141 UY Mercurio. Prepración de soluciones intermedias del MRC y medidas de densidad. | U exp sin corrección evaluada para 200 g =0,0004 g | Suplemento 1929483/MET | setiembre 2021 | setiembre 2022 | Uexp sin corrección para 200g=0,0022g | Uexp sin corrección para 200g=0,0022g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 55 | 220 | 0,1350g | Pesa PAT 14: (99,9991 - 100,0001) g Pesa PAT 26 (a utilizar cuando PAT 14 se envía a calibración): (99,9997 - 100,0005) g
| IN020 | Precisa | 3146UY Plomo 3135UY Cromo Preparación de muestras. | U exp sin correción evaluada para 500 g = 0,01 g U exp sin corrección evaluada para 2000 g = 0,06 g | 1944325/MET | noviembre 2021 | noviembre 2022 | Uexp sin corrección para 500g=0,10g | Uexp sin corrección para 500g=0,04 g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. Para el rango de 2000g, no se establece un criterio de aceptación para la U sin corrección ya que no hay técnicas específicas que utilicen esta balanza en este rango. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 100 | 500 | 1,265g | Pesa PAT 27: (199,994-200,006) g Pesa PAT 09 (a utilizar cuando PAT 27 se envía a calibración): (199,994-200,005) g
|  |  | 4090UY NTK Preparación de muestras y estándares. 3141UY Mercurio, preparación de muestras y de curva de calibración y control digerido. |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 500g=0,04 g
|  |  | 4014UY PT FIAS Preparación de estándares de calibración y controles de calidad |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 500g=0,15g
|  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica | No aplica |  |  | 500 | 2000
| MB 227 | AND | No aplica | U exp sin corrección evaluada para 500 g= 0,01 g U exp sin corrección evaluada para 2000 g= 0,03 g | Suplemento 1929478/MET | setiembre 2021 | setiembre 2022 | Uexp sin corrección para 500g=0,20g | Uexp sin corrección para 500g=0,20g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 500 | 2000 | 8,20 g | Pesa PAT 28: (499,99 - 500,01) g Pesa PAT 17 (a utilizar cuando PAT 12 se envía a calibración): (499,98 - 500,02) g
| FQ 026 | AND | 4014UY PT FIAS Preparación de muestras | U exp sin corrección evaluada para 500 g= 0,02 g U exp sin corrección evaluada para 2000 g= 0,03 g | 1929482/MET | setiembre 2021 | setiembre 2022 | Uexp sin corrección para 500g=0,20g | Uexp sin corrección para 500g=0,20g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 500 | 2000 | 11,35 g | Pesa PAT 28: (499,98 - 500,02) g Pesa PAT 17 (a utilizar cuando PAT 28 se envía a calibración): (499,98 - 500,02) g
| IN 022 | AND | 4014UY PT FIAS Preparación de muestras | U exp sin corrección evaluada para 500 g = 0,02 g U exp sin corrección evaluada para 2000 g= 0,03g | 1929480/MET | setiembre 2021 | setiembre 2022 | Uexp sin corrección para 500g=0,20g | Uexp sin corrección para 500g=0,20g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura para la carga máxima de cada rango. El criterio de aceptación para la incertidumbre en cada rango del equipo será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 500 | 2000 | 8,20 g | Pesa PAT 28: (499,98 - 500,02) g Pesa PAT 17 (a utilizar cuando PAT 28 se envía a calibración): (499,98 - 500,02) g
| FQ 021 | PRECISA | No aplica | U exp sin corrección evaluada para 200 g= 0,0004 g | 1894835/MET | marzo/2021 | marzo/2022 | Uexp sin corrección para 200g=0,0031g | Uexp sin corrección para 200g=0,0031g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | U sin corrección de lectura evaluada para la carga máxima de la balanza. El uso previsto para esta balanza es con una resolución de 1 mg. El criterio de aceptación para la incertidumbre se define a partir de la ecuación de calibración de la balanza IN 020 evaluada en 200g, ya que el uso previsto para esta balanza es similar a la de la IN 020, teniendo presente la capacidad maxima de 200g. La incertidumbre para la lectura sin corrección se calcula como : Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ | 50 | 200 | 0,8498 g | Pesa PAT 14: (99,9984 - 100,0008) g Pesa PAT 26 (a utilizar cuando PAT 14 se envía a calibración): (99,9987 - 100,0014) g
| FQ 269 | Sartorius | 1073UY Material particulado | U exp (0-50 g) (calibración 08/2021): 0,0004 g | RME 46 | agosto/2021 | agosto/2022 | U exp = 0,0005 g | U exp = 0,0005 g | No corresponde | El criterio de aceptación para la incertidumbre de esta balanza se define sólo para el rango de uso (0-50 g) en función del LD de la metodología 1073UY (PTS: LD=0,0005 g; PM10: LD=0,0009 g) |  |  | No corrresponde | Pesa PAT 06 : (19,9996- 20,0004) g Pesa PAT 31( a utilizar cuando PAT06 se envía a calibración): (19,9996- 20,0004)g
| FQ 553 | Shimadzu | 1050UY Determinación humedad en muestras sólidas | U exp = 0,001 g | RME 69 | agosto/2021 | agosto/2022 | U exp = 0,005 g | U exp = 0,005 g | No corresponde | El criterio de aceptación para la incertidumbre de esta balanza se define en función de la exactitud establecida en el manual del equipo (+/- 5 mg, para cargas inferiores a 50 g) y el error máximo tolerado de la clase y masa nominal de la pesa, siendo U = Raíz (exactitud ^2 + EMT pesa ^2) |  |  | No corrresponde | No corresponde
| FQ 593 | Shimadzu | 3146UY Plomo 3135UY Cromo Preparación de muestras. | U exp sin correción evaluada para 500 g = 0,002 g U exp sin corrección evaluada para 2000 g = 0,006 g | 1894828/MET | Marzo/2021 | marzo/2022 | Uexp sin corrección para 500g=0,10g | Uexp sin corrección para 500g=0,04 g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | El criterio de aceptación para la incertidumbre del equipo evaluada en 500g será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. Uexp sin correción= Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ |  |  | 1,033g | Pesa PAT 27: (199,998 - 200,002) g Pesa PAT 09 (a utilizar cuando PAT 27 se envía a calibración): (199,998 - 200,002) g
|  |  | 4090UY NTK Preparación de muestras y estándares |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 500g=0,04 g
|  |  | 4014UY PT FIAS Preparación de estándares de calibración y controles de calidad |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 500g=0,15g
|  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica | No aplica |  | Para el rango de 2000g, no se establece un criterio de aceptación para la U sin corrección ya que no hay técnicas específicas que utilicen esta balanza en este rango. Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦
| IN 594 | Shimadzu | 3146UY Plomo 3135UY Cromo Preparación de muestras. | U exp sin correción evaluada para 500 g = 0,004 g U exp sin corrección evaluada para 2000 g = 0,01 g | 1894853/MET | marzo/2021 | marzo/2022 | Uexp sin corrección para 500g=0,10g | Uexp sin corrección para 500g=0,04 g | La máxima diferencia entre las lecturas y la carga nominal aplicada en los ensayos de exactitud, linealidad y excentricidad no podrá exceder el valor de 10 veces la resolución en cada rango. | El criterio de aceptación para la incertidumbre del equipo evaluada en 500g será el mas restrictivo de las técnicas que lo utilizan y para las que se estimo la influencia de la incertidumbre de la balanza en la incertidumbre del método. Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦ |  |  | 0,843g | Pesa PAT 27: (199,997 - 200,003) g Pesa PAT 09 (a utilizar cuando PAT 27 se envía a calibración): (199,997 - 200,003) g
|  |  | 4090UY NTK Preparación de muestras y estándares |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 500g=0,04 g
|  |  | 4014UY PT FIAS Preparación de estándares de calibración y controles de calidad |  |  |  |  | Uexp sin corrección para 500g=0,15g
|  |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica | No aplica |  | Para el rango de 2000g, no se establece un criterio de aceptación para la U sin corrección ya que no hay técnicas específicas que utilicen esta balanza en este rango. Uexp sin correción= U exp con corrección +¦Error sistematico¦
OBSERVACIONES
Los certificados de calibración que ingresan al Laboratorio son revisados, firmados y archivados en el bibliorato de Equipos correspondiente por el responsable del Programa de Mantenimiento y Control de equipos designado en el RGC 22. La revisión consiste en evaluar la incertidumbre expandida sin corrección para las distintas cargas establecidas en la tabla precedente; en caso de obtener por fuera del criterio de aceptación establecido, se comunica al responsable de la técnica y al Responsable de Calidad para que se tomen las acciones que se consideren apropiadas.
Para aquellas técnicas en las que no está especificada la tolerancia de la balanza a utilizar, se deberá usar una balanza con la resolución requerida. Para el caso del cálculo de incertidumbre en forma global (no de manera componente a componente) no aplica el registro en este formato.
Cálculo de menor peso (Referencia: USP Capítulo 41 Balanzas)
| Con una pesa (mitad de la capacidad máxima o carga más usada), se evalúa la repetibilidad de las pesadas según: |  |  |  | Repetibilidad = 2 x SD 10 pesadas / masa nominal de la pesa
| Si Repetibilidad ≤ 0,10 %, se procede al cálculo del menor peso según: |  |  | Menor peso (mg) = SD 10 pesadas x 2 x 1000 | (si SD < 0,41d el menor peso se calcula según: Menor peso (mg) = 0,41d x 2 x 1000)
* El rango de aceptación para las verificaciones rutinarias de la balanzas se define a partir de la masa convencional de la pesa utilizada (certificado de calibración) y la dispersión (SD) de las pesadas aceptables obtenidas entre dos calibraciones consecutivas de la pesa en cuestión.
El límite inferior del rango de aceptación se define como la masa convencional del patrón correspondiente menos 2 SD ; el límite superior queda definido como la masa convencional del patrón más 2 SD. Para la balanza FQ 269, la amplitud del rango está dada por 3 SD, por ser una balanza de diseño particular y por cumplimiento histórico de verificaciones.
Fecha de actualización: Noviembre 2021
Responsable: AR

## Pipetas
[5 empty] | REGISTRO DE PATRONES CALIBRADOS Y EQUIPOS CONTROLADOS | [5 empty] | RGC 32
PIPETAS
NUMERO INVENTARIO | Marca | Técnica | Volumen | Valores de calibración | CERTIFICADO | FECHA CALIBRACIÓN | FECHA DE RECALIBRACIÓN | CRITERIO DE ACEPTACIÓN POR TÉCNICA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA EL EQUIPO | Cumple SI/NO | OBSERVACIONES
IN 426 | SOCOREX | 3146UY Plomo 3135UY Cromo 3141UY Mercurio Medidas de densidad. 4090UY NTK | 1000 uL | Error (media - V nominal)= 2,82 µL SD =1,20µL u = 2,0 uL | APHOS 16517878 | 2022-01-28 | 2023-01-28 | Error sistemático = 8,0 uL Error aleatorio (SD) = 3,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 14 uL | Error sistemático = 8,0 uL Error aleatorio (SD) = 3,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 14 uL | SI | u = ¦Error sistemático¦ + 2 x SD (Referencia: ISO 8655-6).
IN 427 | SOCOREX Nº serie 23011606 | 3146UY Plomo 3135UY Cromo 3141UY Mercurio Medidas de densidad. 4090UY NTK | 1000 uL | Error (media - V nominal)= 3,99 µL SD = 0,27 uL u = 2,0 µL | APHOS 16515799 | 2021-03-05 | febrero 2022 | Error sistemático = 8,0 uL Error aleatorio (SD) = 3,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 14 uL | Error sistemático = 8,0 uL Error aleatorio (SD) = 3,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 14 uL | SI | u = ¦Error sistemático¦ + 2 x SD (Referencia: ISO 8655-6)
IN 657 | SOCOREX Nº serie 27091507 | 3141UY Mercurio | 10-100 uL | Error (media - V nominal)= 0,00 µL SD = 0,21 uL u = 0,40 µL | APHOS 16517664 | 2021-12-14 | Noviembre 2022 | Error sistemático = 0,8 uL Error aleatorio (SD) = 0,3 uL Incertidumbre pipeta (u) = 1,4 uL | Error sistemático = 0,8 uL Error aleatorio (SD) = 0,3 uL Incertidumbre pipeta (u) = 1,4 uL | SI | u = ¦Error sistemático¦ + 2 x SD (Referencia: ISO 8655-6)
IN 658 | SOCOREX Nº serie 27102124 | 3141UY Mercurio | 100-1000 uL | Error (media - V nominal)= -0,89 µL SD = 1,72 uL u = 2,0 µL | APHOS 16517663 | 2021-12-14 | Noviembre 2022 | Error sistemático = 8,0 uL Error aleatorio (SD) = 3,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 14 uL | Error sistemático = 8,0 uL Error aleatorio (SD) = 3,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 14 uL | SI | u = ¦Error sistemático¦ + 2 x SD (Referencia: ISO 8655-6)
FQ 488 | Socorex 1000-10000 uL | DBO5- Toma de volumen de muestra | 10000 uL | Error (media - Vnominal) = 14,87 uL U exp calibración = 17 uL Uexp sin corrección = 31,87 uL | APHOS 16503349 | 2014-10-01 | ver observaciones | Error sistemático = 60 uL Error aleatorio (SD) = 30,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 120 uL | Error sistemático = 60 uL Error aleatorio (SD) = 30,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 120 uL | --- | u = ¦Error sistemático¦ + 2 x SD (Referencia: ISO 8655-6) ISO 8655-2:2002 Apartado 7.4: Los errores máximos permitidos para las pipetas automáticas de volumen variable son aquellos establecidos para el volumen que corresponde al volumen nominal, definido como el mayor volumen seleccionable posible del rango. EQUIPO EN REPARACIÓN DESDE 12/2014
IN 483 | Socorex 1000-10000 uL | DBO5- Toma de volumen de muestra | 10000 uL | Error (media - V nominal)= 14,48 µL SD = 2,86 uL u = 20,20 uL | APHOS 16504219 | 2015-06-04 | ver observaciones | Error sistemático = 60 uL Error aleatorio (SD) = 30,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 120 uL | Error sistemático = 60 uL Error aleatorio (SD) = 30,0 uL Incertidumbre pipeta (u) = 120 uL | SI | u = ¦Error sistemático¦ + 2 x SD (Referencia: ISO 8655-6) ISO 8655-2:2002 Apartado 7.4: Los errores máximos permitidos para las pipetas automáticas de volumen variable son aquellos establecidos para el volumen que corresponde al volumen nominal, definido como el mayor volumen seleccionable posible del rango. EQUIPO EN REPARACIÓN DESDE FEBRERO/2016
Fecha de actualización: 12/2021
Responsable: GP
90
1.05
64.63

## Patrones
[5 empty] | REGISTRO DE PATRONES CALIBRADOS Y EQUIPOS CONTROLADOS | [5 empty] | RGC 32
PATRONES
Equipo | Número de inventario | Resolución | Rango de calibración | Incertidumbre | Corrección aplicable a la lectura | Certificado de calibración | Fecha calibración | Próxima calibración | Criterio de aceptación para el equipo | Conforme | Observaciones
Manovacuómetro | Taller de Instrumentos | 0,05 bar | -1 a 1,5 bar | 0,012 bar | Para 1,1 bar: 0,007 bar Para 1,5 bar: -0,003 bar | S21/73321 | 2021-11-02 | 2023-11-01 | Autoclave MB 15: (1,15 ± 0,05) bar | Si * | Registrar lectura corregida Corrección: +0,007 bar. Único valor que cumple criterio de aceptación es 1,1 bar
Higrómetro | PAT 18 | 1% | 40-80 % | 2.7% | Máxima corrección (por encima de 40% HR): -2,2 % HR | 1838899/MET | 2020-06-03 | junio/2022 | Incertidumbre ≤ 10 % (Criterio definido en PGC 17-Pipetas) | Si ** | Luego de la revisión del RGC 32-Patrones se decide enviar a calibrar en 2016 definiendo una frecuencia bi anual para próximas calibraciones. EG 01/04/2016
Higrómetro para desecador de filtros de aire | a adquirir proximamente | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Incertidumbre ≤ 1 % (rango de medida 40-45% método 1073UY) | --- | Se pretende adquirir un equipo que cumpla con las especificaciones de la metodología analítica. 01/04/2016 EG
Barómetro | FQ 261 | 1 hPa | 980 a 1050 hPa | 0,94 hPa | Máxima corrección: +5,60 hPa | 1894233/MET | 2021-03-05 | 2023-03-01 | Incertidumbre ≤ 5 hPa (Criterio definido en PGC 17-Pipetas) | Si | En la revisión del RGC 32-Patrones se establece una frecuencia bi anual para la calibración de este equipo. EG 01/04/2016 29/03/2019: el equipo fue ajustado previo a la calibración.
Filtro de óxido de holmio | Taller de Instrumentos (Spectronic nº serie 333150) | No aplica-Ver Observaciones | No aplica-Ver Observaciones | No aplica-Ver Observaciones | No aplica-Ver Observaciones | OT Nº FM-102-14968 Unico (INTI Argentina) | 2011-07-14 | A definir | No aplica | No aplica | Exactitud de longitud de onda Filtro de óxido de holmio: 538,2 nm (incertidumbre=0,4 nm) Exactitud fotométrica Filtro patrón fotométrico 9,3 %: 9,4% a 590 nm; 9,8 % a 635 nm Filtro patrón fotométrico 50,8 %: 49,7% a 590 nm; 50,4% a 635 nm Luz espúrea Filtro luz espúrea a 340 nm: 0,0 % Filtro luz espúrea a 400 nm: 0,8 % NO SE DISPONE DE OTROS FILTROS PARA REALIZAR EL CONTROL A LOS ESPECTROFOTÓMETROS. SE EVALUA JUNTO CON LA EMPRESA TALLER DE INSTRUMENTOS LA ADQUISICIÓN DE OTROS FILTROS PARA EL CONTROL DE ESTOS EQUIPOS.
Filtro patrón fotométrico 9,3%
Filtro patrón fotométrico 50,8%
Filtro luz espúrea 340 nm
Filtro luz espúrea 400 nm
Tacómetro Minipa | Taller de Instrumentos | --- | 190 a 10000 rpm | 2,5 rpm | Ver certificado Para 2000rpm-3 | JPGatti 197-64823 | 2017-09-29 | A definir | Incertidumbre <7rpm | si | Se da de baja por no ser necesario el control de las RPM de las centrifugas ver FRE 609,245,469.
* El equipo es conforme si la incertidumbre es inferior a la tolerancia establecida para el equipo
** El equipo es conforme si la incertidumbre es menor o igual al 10% (criterio de aceptación definido en PGC 17-Verificación de pipetas)
*** El equipo es conforme si la incertidumbre es menor o igual al 5 hPa (criterio de aceptación definido en PGC 17-Verificación de pipetas)
Fecha de actualización: 03/2021
Responsable: AR
0