Montevideo, 3 de noviembre de 2021

Licitación Pública Internacional No. 22153

"Suministro de 140.000 (ciento cuarenta mil) medidores de 13 milímetros (1/2 pulgada) de diámetro para agua potable"

Comunicado Nº 3

En aplicación del numeral 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I se comunican las siguientes modificaciones en los numerales 1.3.5.1 y 4.7.1 del Anexo VIII del  Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación de referencia:

Numeral 1.3.5.1 – Anexo VIII

Donde dice:

Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe en el Numeral 4 (Procedimientos para los ensayos a realizar) del presente Anexo VIII - Especificaciones Técnicas y Controles, Art. 4.7, y se deberá cumplir que en el ensayo, el desvío del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Q1), será menor o igual que el 5%.

Debe decir:

Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe en el Numeral 4 (Procedimientos para los ensayos a realizar) del presente Anexo VIII - Especificaciones Técnicas y Controles, Art. 4.7, y se deberá cumplir que en el ensayo, el desvío del error relativo porcentual en el doble del caudal mínimo (2Q1), será menor o igual que el 5%.

Numeral 4.7.1 – Anexo VIII

Donde dice:

El ensayo consiste en someter a un medidor de transmisión magnética, a un campo magnético externo generado por dos imanes de características definidas y verificar que la variación del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Q1), sea menor o igual que el 5%. (Numeral 1.3.5.1 del presente Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles).

Debe decir:

El ensayo consiste en someter a un medidor de transmisión magnética, a un campo magnético externo generado por dos imanes de características definidas y verificar que la variación del error relativo porcentual en el doble del caudal mínimo (2Q1), sea menor o igual que el 5%. (Numeral 1.3.5.1 del presente Anexo VIII -Especificaciones Técnicas y Controles).

_________________________________________________________________________________
                                                                            Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos