REQUERIMIENTOS PARA LA COTIZACIÓN VÍA MAIL

- Las cotizaciones deben ser enviadas a la casilla de correo: ADTYEP-CotizacionesComprasHBSE@bse.com.uy hasta la fecha y hora indicadas en plazo de recepción de la misma, de lo contrario quedará sin efecto.

No se realizan aperturas en línea. Las cotizaciones solo deben ser enviadas a la casilla anteriormente mencionada.

- Debe especificar:

  - Características técnicas del artículo ofertado

  - Tipo de presentación

  - Precio unitario

  - Impuestos

  - Tipo de moneda

  - Mantenimiento de oferta

  - Condiciones de envío

  - Plazo de entrega

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 001 | EQUIPO DE HIDROMASAJE: | 1 |
|  | Características Excluyentes: Control de presión al menos hasta 4 BAR Gabinete de fibra de vidrio especialmente reforzada. 2 mangueras de al menos 3 metros de largo y flexibles (tratamiento y alimentación de agua). Chorro manual con aberturas de chorro ajustables al menos entre 5 y 8,5 mm. Regulador de presión y válvula de ajuste de presión. Al menos 3 boquillas de agua intercambiables. Sensor de temperatura para agua. Sistema de desinfección automático integrado. Seguridad de "funcionamiento en seco" de la bomba. Protección contra cortocircuito. Base con 4 ruedas giratorias con freno. Tensión de alimentación de 230 VAC, 50Hz. Cumplimiento con norma de seguridad eléctrica IEC60601-1-2. Accesorios que deben incluirse: Cable de alimentación eléctrica compatible con CEE 7/7 “schucko” o CEI 23-50 S 10 (3 en línea). Manual de usuario. Requisitos obligatorios: Registrado o en trámite de registro en el Ministerio de Salud Pública. Disponer de servicio técnico autorizado por el fabricante. El plazo de garantía de los equipos deberá ser por el termino de 2 (dos) años, como mínimo, a partir de la fecha de recepción. Capacitación al personal asistencial del HBSE en uso y cuidados del equipo y sus accesorios. Capacitación al personal de Ingeniería Biomédica en uso y cuidados del equipo y sus accesorios y primer diagnóstico técnico. Se valorará: Manual de servicio técnico. Garantía mayor a 2 años. Capacitación en servicio técnico por fábrica a personal de Ingeniería Biomédica del HBSE. |  |