        HOSPITAL DE CARMELO
        OFICINA DE COMPRAS
        Bvar. ARTIGAS 356-Carmelo
        compras.carmelo@asse.com.uy
     Tel.: 4542 2107 int. 233

        Compra Directa 4 /2018
        Apertura electrónica: 06/06/2018 hora 10

UE. 36 HOSPITAL DE CARMELO llama a precio por suministro e instalación de: 1 (UNA) Lámpara de Fototerapia LED .

# DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DEL EQUIPO

-Funcionamiento con Led´s de alta intensidad.
-Intensidad de hasta 50 µW/cm²/nm.
-Ajuste de Potencia.
-Longitud de Onda entre 450 y 470 nm.
-Contador de Horas de Tratamiento.
-Contador de Horas Total.
-Indicador de Fallas.
1 año de Garantía como mínimoi

#### De la identificación del equipo

##### Se deberá indicar:
##### -Marca
-Modelo/tipo
-Fabricante
-Procedencia
-Fecha de Fabricación
de los plazos de entrega y de garantía

Deberá describirse, de forma obligatoria, las Características de un Servicio de Mantenimiento durante la Garantía
- Deberá describirse y cotizarse un Servicio de Mantenimiento post Garantía.
- Deberá presentarse un Compromiso escrito del Fabricante a proveer Repuestos para el Equipo durante al menos 7 años
- Descripción del Staff técnico con que cuenta para atender los Mantenimientos de este equipamiento, con breve CV de él o los mismos, haciendo hincapié en este Equipo concreto.

- Referencias con nombres de lugares donde tenga Suministrados y atendidos en Mantenimiento, Equipamiento igual o similar.
- Folletos y Catálogos Técnicos que permitan conocer el equipo ofertado
- Deberá presentarse fotocopia de los Certificados del Fabricante ISO o similar y del Servicio Técnico del Representante Local, si los tiene.

Se indicará el plazo de entrega de cada equipo y de su instalación.

Se indicará explícitamente el Plazo de Garantía del Equipo computado a partir de la fecha de instalación del mismo.

Deberá suministrar, obligatoriamente, un listado de 5 Repuestos representativos y sus respectivos valores, de aquellos que mas posibilidades tienen de requerirse durante la Garantía, que puedan resultar necesarios de adquirir por fallas imputables al mal manejo de los Usuarios de ASSE o hechos fortuitos que puedan acontecer.

También deberá establecer los Insumos y sus valores, para el ITEM, para su evaluación a la hora de comparar bondades y costos asociados.

     Se deberá incluir:

-Totalmente a cargo del oferente, cursos de entrenamiento y capacitación en el funcionamiento y manejo de los equipos, para el personal usuario de los mismos que designe ASSE.
     Describir alcance y características de los mismos.

-Totalmente a cargo del oferente, cursos de entrenamiento y capacitación en el funcionamiento, operación y mantenimiento del equipo ofertado, para el personal de Mantenimiento que designe ASSE.
Describir alcance y características de los mismos.

PRESENTACION DE LA OFERTA: Las propuestas serán recibidas únicamente en linea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas(económica y técnica completa) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía,
     La doumentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseña ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF
     COTIZACIÓN: se deberá cotizar el precio unitario en moneda nacional y el impuesto que corresponde.
     SE DEBERÁ ESTAR ACTIVO EN EL RUPE AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.

##### FORMA DE PAGO: SIIF (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA); plazo estimado de pago a los 60 (sesenta) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

ENTREGA: Se deberá establecer el plazo de entrega del equipo, de instalación y de la puesta en marcha siendo un elemento a tener en cuenta para la adjudicación la pronta entrega de lo licitado, dada la urgente necesidad en la adquisición.-