# MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección Nacional de Policía Científica

Departamento de Compras

# Montevideo, 26 de febrero de 2019

Campana extractora de gases con dispositivo de protección al usuario:

- Extracción de vapores, aerosoles y polvo de la zona interior de la vitrina de gases, evitando que no se alcancen concentraciones peligrosas de sustancias nocivas en las salas de laboratorio.

- Protección frente a salpicaduras de sustancias peligrosas.

- Reducción del consumo de energía mediante tecnología de impulsión forzada de aire.

- Tomas de servicio en el panel trasero de la zona interior de la vitrina de gases.

- Panel de mandos externo situado sobre el travesaño.

- Con las siguientes dimensiones: 2,100 mm de ancho.

- Frontal tipo guillotina con ventanas corredizas.

- Paneles de servicios que incluyen tomas o grifos para vacío, gas o agua.

- Superficies de trabajo pueden ser de: gres, polipropileno, acero inoxidable, epoxi, etc.

- Iluminación del área de trabajo (tubo fluorescente externo).

- Ventiladores centrífugos, aptos para solventes, ácidos o bases.

- Motor trifásico normalizado para servicio continuo aptos para intemperie.

- Conductos de ventilación.

- Válvulas para servicios tipo aguja comandadas exteriormente y con terminal para manguera en el interior.

- Tomas de 220v ubicados en el exterior.

Nota: Lo ideal sería una campana con revestimientos  fabricados en materiales resistentes a ácidos como el PVC no plastificado; para aplicaciones de digestión por ácidos que requieren altas temperaturas convendría utilizar materiales como cloruro de polivinilo no plastificado (uPVC), conocido por su resistencia química superior, mientras que la ventana está hecha de policarbonato para evitar el ataque químico  y evitar la corrosión inmediata.

- En caso de optar por gabinete interior de Acero Inoxidable, el mismo debería ser de acero inoxidable 316 / Vidrio.

Los oferentes deberán cotizar  de la siguiente manera:

- Valor Plaza: moneda nacional incluyendo impuestos aplicables.

- Valor CIF: la cotización se hará en moneda extranjera (dólar pizarra vendedor), IVA EXENTO, con seguro y flete incluido.

Los proveedores que coticen deberán estar ACTIVOS en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). El mantenimiento de la oferta no podrá ser menor a 60 días, y deberán indicar plazo de entrega.

Solo se admitirán propuestas cotizadas online en la plataforma electrónica de      www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día miércoles 20 de marzo de 2019 hora 10:00.

Ante consultas técnicas: Laboratorio Químico Tel.: 20303323

Dpto. de Compras.